| Poz. 1. Oprogramowanie do zaawansowanej analizy ilościowej tomografii komputerowych, integracja z PACS, (FUJI) – 1 szt. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nazwa urządzenia (typ/producent): ............................................................................................................... |  |  |
| Parametry progowe (minimalne wymagania) | ODPOWIEDŻ WYMAGANA | ODPOWIEDŹ DOSTAWCY |
| Dane produktu |  |  |
| Licencja na oprogramowanie umożliwiające analizę obrazów DICOM tomografii komputerowej klatki piersiowej | TAK |  |
| Rodzaj licencji: Zapis i odczyt. Zamawiający informuje, iż posiada licencję na odczyt, umożliwiającą podłączenie oprogramowania do serwera PACS i możliwość przeglądania zdjęć na serwerze. Jeżeli system wymaga licencji typu odczyt i zapis w celu modyfikacji i zapisywania zdjęć na serwerze, to Wykonawca powinien taką licencję zapewnić pokrywając koszty zakupu. | TAK |  |
| Okres trwania: Bezterminowa | TAK |  |
| Import obrazów z urządzeń DICOM | TAK |  |
| Możliwość kreowania zapytań do węzła DICOM (Query/Retrive) | TAK |  |
| Prezentacja badań w postaci wielopoziomowej listy | TAK |  |
| Możliwość poszukiwania badań wg: ID, nazwisko, data badania, uwagi, | TAK |  |
| Możliwość dodawania komentarzy do badań | TAK |  |
| Możliwość pobierania badań z dysku twardego lub płyty CD | TAK |  |
| Anonimizacja danych | TAK |  |
| Konwersja obrazów DICOM do plików graficznych JPEG lub TIFF | TAK |  |
| Tryby konwersji obrazów dwuwymiarowych do trójwymiarowych (3D): VR, SSD, MIP, MinIP, CPR | TAK |  |
| Możliwość zmiany WL (window level/poziom okna), WW (window width/szerokość okna), | TAK |  |
| Możliwość pomiarów na obrazach DICOM: odległość, kąt, pole powierzchni, objętość | TAK |  |
| Wyświetlanie histogramów zaznaczonych obszarów obrazu DICOM | TAK |  |
| Modyfikacje obrazu 3D polegające na: zwiększeniu, zmniejszeniu, wycinaniu wybranego fragmentu | TAK |  |
| Wykorzystując obraz tomografii komputerowej możliwość obliczenia objętości guzka płuca oraz obszarów niskiej przepuszczalności radiologicznej (low attenuation area – LAA) | TAK |  |
| Na podstawie analizy tomografii komputerowej program wskaże najkrótszą drogę dotarcia do obwodowego guza płuca, wytyczając ją w projekcji 3D, MPR Zamawiający będzie wymagał, żeby oferowane oprogramowanie na podstawie analizy tomografii komputerowej wskazywało najkrótszą drogę dotarcia do obwodowego guza płuca, wytyczając ją w projekcji 3D, MPR oraz pozwalało na jej przeglądanie w widoku endoskopowym oskrzeli umożliwiając wizualizację i symulację przez badaniami inwazyjnymi. Zamawiający będzie wymagał również, aby oprogramowanie pozwalało półautomatycznie wyodrębnić wskazany guz automatycznie licząc jego objętość, a także umożliwiało symulacje resekcji guza z obliczaniem marginesu i łatwym obliczaniem płaszczyzny wycięcia guza. | TAK |  |
| Na podstawie analizy tomografii komputerowej program segmentuje oraz oddziela od innych struktur naczynia żylne i tętnicze oraz oskrzela Zamawiający będzie wymagał, aby program segmentował i oddzielał od innych struktur naczynia żylne i tętnicze oraz oskrzela i region przepony brzusznej w sposób automatyczny i umożliwiał wyświetlanie powierzchni płuc. | TAK |  |
| Możliwość obliczenia objętości pojedynczego płata płuca w trybie półautomatycznym po wskazaniu programowi odpowiedniej lokalizacji Zamawiający będzie wymagał, aby program w sposób automatyczny wyodrębniał płuca i dzielił je na płaty automatycznie licząc objętość każdego z nich. | TAK |  |
| Serwer | TAK |  |
| Producent | Podać |  |
| Typ | Podać |  |
| Model | Podać |  |
| Data produkcji (urządzenie nie może być wyprodukowane wcześniej niż 1 rok od terminu składania ofert) | Podać |  |
| Obudowa do instalacji w standardowej szafie rack 19’’ o wysokości max 2U i maksymalnej głębokości 715,5 mm, załączone w zestawie ruchome szyny do montażu | TAK |  |
| Procesor Intel® Xeon® Bronze 3106 1.7G, 8C/8T, 9.6GT/s, 11M Cache, No Turbo, No HT (85W) DDR4-2133 | TAK |  |
| Pamięć RAM 16GB RDIMM, 2667MT/s, Dual Rank, 2667MT/s RDIMMs | TAK |  |
| Zintegrowana karta graficzna umożliwiająca rozdzielczość 1280x1024 | TAK |  |
| Wbudowane porty: min. 2x USB oraz VGA z tyłu obudowy Zamawiający nie dopuszcza realizacji poprzez zastosowanie przejściówek, adapterów oraz modułów lub kabli rozszerzających | TAK |  |
| Interfejsy sieciowe: Min. 2x 1GE | TAK |  |
| Pamięć masowa: 1.2TB 10K RPM SAS 12Gbps 512n 2.5in Hot-plug Hard Drive, 3.5in HYB CARR | TAK |  |
| Sprzętowy kontroler RAID z obsługą poziomów RAID: 0/1/5/10 | TAK |  |
| Zainstalowane dwa redundantne zasilacze hot-plug AC 230V 50Hz, w zestawie kable zasilające | TAK |  |
| Gwarancja: Gwarancja minimum 12 miesięcy realizowana w miejscu instalacji sprzętu, z czasem reakcji do następnego dnia roboczego od przyjęcia zgłoszenia, możliwość zgłaszania awarii poprzez ogólnopolską linię telefoniczną producenta lub dedykowany serwisowy adres e-mail, możliwość zgłaszania awarii w trybie 24x7x365. Firma serwisująca musi posiadać ISO 9001:2000 na świadczenie usług serwisowych oraz posiadać autoryzacje producenta serwera – dokumenty potwierdzające załączyć do oferty. Oświadczenie producenta serwera, że w przypadku nie wywiązywania się z obowiązków gwarancyjnych oferenta lub firmy serwisującej, przejmie na siebie wszelkie zobowiązania związane z serwisie. Gwarancja musi pozwalać na zachowanie uszkodzonych dysków twardych przez Zamawiającego. | TAK |  |
| Zamawiający wymaga dokumentacji w języku polskim lub angielskim. Możliwość telefonicznego sprawdzenia konfiguracji sprzętowej serwera oraz warunków gwarancji po podaniu numeru seryjnego bezpośrednio u producenta lub jego przedstawiciela. | TAK |  |
| Stacja diagnostyczna | TAK |  |
| Producent | Podać |  |
| Typ | Podać |  |
| Model | Podać |  |
| Data produkcji (urządzenie nie może być wyprodukowane wcześniej niż 1 rok od terminu składania ofert) | Podać |  |
| Komputer typu PC | TAK |  |
| Typ obudowy komputera: Mini Tower | TAK |  |
| Ilość zainstalowanych procesorów: 1 szt. | TAK |  |
| Maksymalna ilość procesorów: 1 szt. | TAK |  |
| Typ zainstalowanego procesora: Intel Core i5 | TAK |  |
| Kod procesora: i5-8500 | TAK |  |
| Częstotliwość procesora: 3 GHz/ 4,1 GHz | TAK |  |
| Częstotliwość szyny QPI/DMI: 8 GT/s | TAK |  |
| Pojemność pamięci cache [L3]: 9 MB | TAK |  |
| Technologia Intel vPro: Nie | TAK |  |
| Ilość zainstalowanych dysków: 1 szt. | TAK |  |
| Pojemność zainstalowanego dysku: 512 GB | TAK |  |
| Typ zainstalowanego dysku: SSD M.2 | TAK |  |
| Napędy wbudowane (zainstalowane): DVD±RW | TAK |  |
| Pojemność zainstalowanej pamięci: 32 GB | TAK |  |
| Maksymalna pojemność pamięci: 64 GB | TAK |  |
| Rodzaj zainstalowanej pamięci: DDR4 | TAK |  |
| Częstotliwość szyny pamięci: 2666 MHz | TAK |  |
| Ilość banków pamięci: 4 szt | TAK |  |
| Producent chipsetu zainstalowanej płyty głównej: Intel | TAK |  |
| Typ zainstalowanego chipsetu: Q370 | TAK |  |
| Zintegrowana karta graficzna | TAK |  |
| Typ zintegrowanej karty graficznej: Intel UHD Graphics 630 | TAK |  |
| Zintegrowana karta dźwiękowa | TAK |  |
| Karta sieciowa: 10/100/1000 Mbit/s | TAK |  |
| Ilość slotów PCI-E 1x: 2 szt. | TAK |  |
| Ilość wolnych slotów PCI-E 1x: 2 szt. | TAK |  |
| Ilość slotów PCI-E 16x: 2 szt. | TAK |  |
| Ilość wolnych slotów PCI-E 16x: 2 szt. | TAK |  |
| Dodatkowe informacje n/t slotów PCI: 1x M.2 (22x30mm) | TAK |  |
| Ilość kieszeni 2,5" (Wew.): 2 | TAK |  |
| Ilość wolnych kieszeni 3,5 (wewnętrznych): 1 szt. | TAK |  |
| Interfejsy: 5x USB 3.1 Gen. 1 1x USB 3.1 Gen 2 Type-C 4 x USB 2.0 1 x RJ-45 (LAN) 2 x DisplayPort 1x połączone gniazdo wyjścia słuchawkowego i wejścia mikrofonowego 1 x wyjście liniowe 1 x DC-in | TAK |  |
| Dodatkowe informacje o portach USB 2.0/3.0/3.1 1 x USB 3.1 Gen. 1 Typ A (Przód) 4x USB 3.1 Gen. 1 (tył) 1 x USB 3.1 typ C (przedni panel) 2 x USB 2.0 (przedni panel) 2 x USB 2.0 (tylny panel) | TAK |  |
| Moc zasilacza: 260 Wat | TAK |  |
| Zainstalowany system operacyjny: Microsoft Windows 10 Pro PL (wersja 64-bitowa) | TAK |  |
| Dołączone akcesoria: Kabel zasilający Mysz przewodowa Klawiatura przewodowa | TAK |  |
| Dodatkowe informacje o gwarancji: 36 months on-sitenext business day |  |  |
| Komputer wyposażony będzie w dedykowaną przez producenta monitorów diagnostycznych kartę graficzną o następujących parametrach szczególnych: PCI Express x 16 Gen 3.0 Pamięć DDR5 4GB 4 wyjścia cyfrowe mini DisplayPort Sterowniki do systemów operacyjnych Windows 7, Windows 8.1 , Windows 10 Pobór mocy do 30 W |  |  |
| Monitor | TAK |  |
| Rodzaj podświetlenia LED | TAK |  |
| Kolor obudowy Czarny | TAK |  |
| Matryca IPS | TAK |  |
| Przekątna 24,1" / 61 cm (611 mm) | TAK |  |
| Naturalna rozdzielczość 1920 x 1200 (16:10) | TAK |  |
| Rozmiar wyświetlanego obrazu (W x S) 518,4 x 324,0 mm | TAK |  |
| Rozmiar piksela 0,270 x 0,270 mm | TAK |  |
| Liczba kolorów: 10-bitowe kolory (DisplayPort): 1,07 miliarda (maks.) 8-bitowe kolory: 16,77 miliona z palety 68 miliardów | TAK |  |
| Kąty widzenia (pionowo / poziomo) 178° / 178° | TAK |  |
| Jasność 350 cd/m² | TAK |  |
| Kontrast 1000:01:00 | TAK |  |
| Czas reakcji (typowy) 12 ms (on / off) | TAK |  |
| Sygnał wideo Wejścia sygnałowe DVI-I x 1, DisplayPort x 1 Cyfrowa częstotliwość odświeżania 31 - 76 kHz / 59 - 61 Hz | TAK |  |
| USB Funkcje 1 porty upstream, 2 porty downstream Standard USB 2.0 | TAK |  |
| Zasilacz AC 100 - 240 V: 50 / 60 Hz Maksymalny pobór mocy 68 W Typowy pobór mocy 31 W W trybie oszczędzania energii Poniżej 0,5 W | TAK |  |
| Dodatkowe funkcje Stablizacja jasności Predefiniowane tryby pracy CAL Switch Digital Uniformity Equalizer Języki na wyświetlaczu OSD: angielski, niemiecki, francuski, włoski, japoński, chiński uproszczony, hiszpański, szwedzki, chiński tradycyjny | TAK |  |
| Certyfikaty i standardy CE (Medical Device Directive), EN60601-1, UL60601-1, CSA C22.2 No. 601-1, IEC60601-1, VCCI-B, FCC-B, Canadian ICES-003-B, RCM, RoHS, China RoHS, WEEE, CCC, GOST-R | TAK |  |
| FDA 510(k) (dla radiografii ogólnej) | TAK |  |
| Dołączone akcesoria: Kabel zasilający, kabel sygnałowy (DVI-D - DVI-D, DisplayPort - DisplayPort), kabel USB, instrukcje w formacie PDF, podręcznik instalacji w formacie PDF), instrukcja obsługi. | TAK |  |
| Gwarancja na okres 12 miesięcy dla poziomu jasności 200cd/m² skalibrowanego obrazu natywnej bieli ekranu. | TAK |  |

 w przypadku, gdy w rubryce „ODPOWIEDŹ WYMAGANA” wymagana jest odpowiedź TAK, to Wykonawca jest zobowiązany do potwierdzenia jej w rubryce „ODPOWIEDŹ WYKONAWCY”;

 w przypadku, gdy w rubryce „ODPOWIEDŹ WYMAGANA” wymagana jest odpowiedź PODAĆ to Wykonawca jest zobowiązany do opisania / podania wartości parametru w rubryce „ODPOWIEDŹ WYKONAWCY”.

  Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia wskazana została nazwa producenta,  jakikolwiek znak towarowy, norma przedmiotowa, patent lub pochodzenie w odniesieniu do sprzętu, urządzeń, materiałów itp. należy przyjąć, że wskazane znaki towarowe, normy przedmiotowe, patenty, pochodzenie określają parametry techniczne, eksploatacyjne, jakościowe. Zamawiający wymaga, aby traktować takie wskazanie jako przykładowe i dopuszcza zastosowanie przy realizacji zamówienia  sprzętu, urządzeń, materiałów itp. o parametrach równoważnych, nie gorszych niż wskazane w w/w dokumentach.

A jednocześnie oznacza to, że zamawiający dopuszcza złożenie oferty w tej części przedmiotu zamówienia na elementy

o równoważnych parametrach technicznych, eksploatacyjnych i użytkowych spełniających równoważne normy przedmiotowe.