## Załącznik Nr 2 do SIWZ

## Formularz wymaganych warunków technicznych

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.

Dostawa cytometru przepływowego z wyposażeniem dla Dziecięcego Szpitala Klinicznego w ramach konkursu MZ „Doposażenie klinik i oddziałów hematoonkologicznych w sprzęt do diagnostyki i leczenia białaczek na rok 2019”, znak sprawy DZP.262.152.2019,

oferujemy dostawę fabrycznie nowych urządzeń wskazanych, z wyszczególnieniem w poniższej tabeli wraz z  instalacją i instruktażem w zakresie obsługi, zgodnie z wymaganiami określonymi w SIWZ, na warunkach określonych we Wzorze umowy.

| Cytometr przepływowy z wyposażeniem – sztuk 1 Producent (marka) …………………………………………………………………………………………..…………..…… (Należy podać) Model ………………………………………………………………………………………………………….…………….....… (Należy podać) Numer katalogowy ……………………………………………………………………………………….…(Należy podać jeżeli dotyczy) Kraj pochodzenia...……………………………………………………………………… ………………………………..(Należy podać) Fabrycznie nowe urządzenie, wyprodukowane nie wcześniej niż w 2019r. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lp. | Opis Parametrów | Parametry techniczne oferowane/ oceniane |
| Parametry wymagane |  |  |
| 1. | Cytometr cyfrowy wyposażony w trzy lasery chłodzone powietrzem: - niebieski (488 nm, 20 mW) lub (488 nm, 50 mW) - czerwony (640 nm, 40 mW) lub (638 nm, 50 mW) - fioletowy (405 nm, 40 mW) lub (405 nm, 80 mW) Sygnał przetwarzany na postać cyfrową natychmiast po wyjściu z elektroniki detektora. | TAK/NIE |
| 2. | Aparat wyposażony w: - stację roboczą dedykowaną do urządzenia wraz z monitorem min. 29”, kolorową drukarkę laserową, klawiaturę, mysz optyczną, system operacyjny zapewniający: - pełną integrację z domeną Windows opartą na serwerach Windows 2008 w zakresie autoryzacji w środowisku Zamawiającego; - zarządzanie komputerami poprzez Zasady Grup (GPO), WMI; - nie wymagającym aktywacji za pomocą telefonu lub Internetu, - oprogramowanie umożliwiające otwieranie i tworzenie plików z rozszerzeniem".doc", ".xls” - dodatkową stację roboczą wraz z monitorem min. 29”, kolorową drukarkę laserową do opracowywania i wydawania wyników badań. - stół pod aparat. | TAK/NIE Należy podać: Ad. a) Komputer Producent …………..… Model………………, Monitor Producent ……….…… Model………………, Drukarka Producent ……….…… Model………………, System operacyjny Producent……….…… Wersja……………. Ad. b) Komputer Producent …………..… Model………………, Monitor Producent ……….…… Model………………, Drukarka Producent ……….…… Model………………, |
| 3. | Każdy laser posiada zamontowany układ stabilizujący temperaturę i utrzymujący jej stałą wartość na poziomie 37 °C. | TAK/NIE |
| 4. | Każdy z laserów wyposażony w precyzyjny silnik krokowy, sterowany przez oprogramowanie, pozwalający na automatyczne dostrajanie laserów, jeśli jest to konieczne, podczas kontroli jakości wykonywanej na kulkach kalibracyjnych. | TAK/NIE |
| 5. | Aparat mierzy jednocześnie na jednej komórce: - 10 fluorescencji z trzech laserów (4 z lasera niebieskiego, 3 z lasera czerwonego, 3 z lasera fioletowego), - FSC, SSC. | TAK/NIE |
| 6. | Konstrukcja układu optycznego: - jednoczesny pomiar fluorescencji w kolejności od fali najdłuższej do najkrótszej, - kuweta przepływowa połączona z obiektywem zbierającym fluorescencje i SSC za pomocą żelu optycznego, dopasowującego współczynnik załamania światła, apertura cyfrowa 1,2. - optyka rozdzielająca sygnały fluorescencji oparta na filtrach odbijających, - prowadzenie sygnałów fluorescencji z każdego lasera światłowodami do zestawów detektorów dedykowanych poszczególnym laserom, - zintegrowane filtry optyczne z układem elektronicznym, pozwalającym na automatyczne rozpoznanie konfiguracji optyki przez urządzenie, | TAK/NIE |
| 7. | Czułość systemu optyki w jednostkach MESF: - FITC: <85 MESF, - PE: <20 MESF | TAK/NIE |
| 8. | Aparat umożliwia jednoczesny pomiar trzech wielkości opisujących mierzony sygnał: pole powierzchni po krzywą sygnału, szerokość sygnału i jego wysokość. Użytkownik może dowolnie wybrać, jaką wielkość (ci) chce mierzyć dla każdego parametru. Każdy parametr może mieć mierzony dowolny zestaw wielkości sygnału, w szczególności wszystkie wielkości sygnału dla wszystkich parametrów. | TAK/NIE |
| 9. | Aparat wyposażony w zintegrowany podajnik próbek z płytek wielodołkowych i probówek o cechach min.: - podawanie 30 probówek oznaczonych kodem paskowym lub 40 probówek bez kodów. - podawanie 96 probówek w postaci macierzy probówek - podawanie próbek z płytek 96 dołkowych o dowolnym kształcie dna, o standardowej wysokości oraz z płytek głębokich - podawanie probówek z płytek 384 dołkowych - wbudowany worteks - skanery kodów paskowych czytające kody na wszystkich probówkach - skaner kodów czytający kod płytki - kamera porównująca na żywo obraz rozmieszczenia próbek w statywie z zaprojektowanym eksperymentem w komputerze. - kamera porównująca na żywo obraz rozmieszczenia próbek w statywie z zaprojektowanym eksperymentem w komputerze. - płukanie sondy. - możliwość ręcznego pobierania materiału z probówek 6 ml, 15 ml, 50 ml oraz z mikroprobówek 1,5 ml i 0,5 ml. | TAK/NIE |
| 10. | Oprogramowanie cytometru pozwala na ustawienie progu detekcji na każdym mierzonym parametrze z dowolnego lasera. Próg detekcji ustawiany na więcej niż jednym parametrze jednocześnie (maksymalnie można wybrać wszystkie parametry). Progi detekcji z poszczególnych parametrów można łączyć operatorami logicznymi OR (lub) albo AND (i). Możliwość jednoczesnego pomiaru trzech wielkości opisujących mierzony sygnał: pole powierzchni po krzywą sygnału, szerokość sygnału i jego wysokość. | TAK/NIE |
| 11. | Oprogramowanie aparatu pozwala na automatyczną charakteryzację pracy elementów cytometru, szumów, tła, minimalnej czułości, minimalnych napięć pracy dla fotopowielaczy, regulowania czasu opóźnienia laserów, tworzenia raportów statystyki wg procedury Levy-Jennings. Oprócz kontroli ustawień bazowych, moduł umożliwia automatyczną codzienną kontrolę jakości pracy aparatu oraz automatyczną optymalizację ustawienia laserów, jeśli potrzeba (automatyczne dostrajanie). | TAK/NIE |
| 12. | Cytometr posiada oprogramowanie o dodatkowych cechach: - multitasking - możliwość pracy na kilku eksperymentach jednocześnie prekonfigurowany tok pracy dla oznaczeń ze statusem IVD – w pełni automatyczne wykonywanie fenotypowania limfocytów, - wszystkie informacje, zawierające ustawienia aparatu, eksperymenty, oznaczenia oraz dane dla probówek przechowywane są w zintegrowanej bazie danych, - tworzenie szablonów oznaczeń, - eksport statystyk, - prezentacji danych na różnych wykresach z możliwością nakładania histogramów i wykresów kropkowych, - jedno-probówkowa kontrola jakości z kulkami kalibracyjnymi, - raport laboratoryjny, lekarski i dodatkowy (.pdf). | TAK/NIE |
| 13. | Program cytometryczny dodatkowo wspiera zgodność z zaleceniami FDA’sElectronicRecords and ElectronicSignaturesRule (21 CFR Part 11) celem zapewnienia bezpieczeństwa danych i ich integralności poprzez elektroniczny podpis i elektroniczny szyfrowany zapis z unikalną identyfikacją użytkownika: - kontrolę dostępu użytkowników - auditTrails (Ślady audytowe) - podpisy elektroniczne - szyfrowanie danych | TAK/NIE |
| 14. | Zachowanie kompensacji podczas zbierania danych niezależne od wielkości napięcia na detektorach – przy zmianie napięć kompensacja jest automatycznie przeliczana dla zachowania prawidłowych ustawień pomiarowych. | TAK/NIE |
| Parametry oceniane |  |  |
| 15. | Parametr nie jest obligatoryjny do spełnienia: Cytometr technicznie gotowy do rozbudowy w przyszłości do pomiaru jednocześnie 12 fluorescencji na jednej komórce z trzech laserów. | TAK/NIE Parametr oceniany: TAK – 5 pkt Nie – 0 pkt |
| 16. | Parametr nie jest obligatoryjny do spełnienia: Możliwość jednoczesnego obniżenia prędkości przepływu próbki przez wiązki laserowe oraz obniżenia prędkości przepływu buforu roboczego przez komorę przepływową, co pozwala na dłuższy czas pomiaru (tryb podwyższonej czułości). | TAK/NIE Parametr oceniany: Tak – 10 pkt Nie – 0 pkt |
| 17. | Parametr nie jest obligatoryjny do spełnienia: Możliwość ręcznego podawania pojedynczych probówek z całkowitym ominięciem podajnika. | TAK/NIE Parametr oceniany: TAK –10 pkt NIE– 0 pkt |
| 18. | Parametr nie jest obligatoryjny do spełnienia: Brak konieczności codziennego i każdorazowego ustawiania parametrów pracy dla eksperymentów – cytometr posiada ustawienia uniwersalne | TAK/NIE Parametr oceniany: Tak – 10 pkt Nie – 0 pkt |
| 19. | Wymagania ogólne |  |
| 20. | Cytometr kliniczny posiada certyfikat zgodności oferowanego zestawu z dyrektywą 98/79/EC z dn. 27.10.1998 dla urządzeń medycznych do diagnostyki in vitro | TAK/NIE |
| 21. | Instrukcja obsługi w języku polskim w wersji elektronicznej razem z dostawą | TAK/NIE |  |

….…………………………..…  		 		                              ………...............................................

/miejscowość, data/      			        			 /podpis osoby upoważnionej/