## Załącznik Nr 2.2 do SIWZ

## Formularz wymaganych warunków technicznych

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.

Rozbudowa systemu monitorowania pacjenta oraz dostawa kardiomonitorów mobilnych dla Dziecięcego Szpitala Klinicznego w ramach konkursu MZ „Doposażenie klinik i oddziałów hematoonkologicznych w sprzęt do diagnostyki i leczenia białaczek na rok 2019” w podziale na części; znak sprawy DZP.262.155.2019,

Część 2: Dostawa kardiomonitorów mobilnych z wyposażeniem;

oferujemy dostawę fabrycznie nowych urządzeń wskazanych, z wyszczególnieniem w poniższej tabeli wraz z  instalacją i instruktażem w zakresie obsługi, zgodnie z wymaganiami określonymi w SIWZ, na warunkach określonych we Wzorze umowy.

| Kardiomonitory mobilne wyposażone w podstawę jezdną – 6 sztuk |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Producent (marka) …………………………………………………………..…………………………………………………………………………… (Należy podać) Model ………………………………………………………………………………………………………………………………..……………..………..… (Należy podać) Numer katalogowy ……………………………………………………………………………………………...………………..…(Należy podać jeżeli dotyczy) Kraj pochodzenia...…………………………………………………….…………………………………………………………………………………..(Należy podać) Fabrycznie nowe urządzenie, wyprodukowane nie wcześniej niż w 2019 r. |  |  |  |  |
| L.p. | Parametry Techniczne |  | Parametr Wymagany | Parametr oferowany/oceniany |
| WYMAGANIA OGÓLNE |  |  |  |  |
|  | Kardiomonitory o budowie kompaktowej – moduły pomiarowe fabrycznie wbudowane w urządzenie | TAK |  | TAK/NIE |
|  | Możliwość dezynfekcji obudowy powszechnie stosowanymi środkami, w tym na bazie alkoholu izopropylowego | TAK |  | Należy podać listę środków dopuszczonych do stosowania |
|  | Kardiomonitory o zwiększonej odporności na wstrząsy mechaniczne i drgania zgodnie z ISO 9919/IEC 80601-2-61. | TAK |  | TAK/NIE |
|  | Zasilanie 230V/50Hz oraz akumulatorowe na min. 3 godziny ciągłej pracy | TAK |  | TAK/NIE |
|  | Akumulator bez efektu pamięci, litowo-jonowy lub polimerowy | TAK |  | Należy podać |
|  | Masa kardiomonitora z akumulatorem do 5 kg | TAK (parametr oceniany) |  | Należy podać Parametr punktowany Oo1 5kg ≥ Oo1 > 4kg - 0 pkt. 4kg ≥ Oo1 > 3kg - 2 pkt. Oo1 ≤ 3kg - 5 pkt. |
|  | Chłodzenie konwekcyjne, brak wewnętrznych wentylatorów | TAK |  | TAK/NIE |
|  | Ekran kolorowy LCD o przekątnej min. 10 cali i rozdzielczości min. 1024x768 | TAK (parametr oceniany) |  | Należy podać Przekątną i rozdzielczość Parametr punktowany Oo2 10’’ ≤ Oo2 < 12’’ - 0 pkt. 12’’ ≤ Oo2 < 15’’ - 3 pkt. Oo2 ≥ 15’’ - 5 pkt. |
|  | Zmiany formatu wyświetlania danych na ekranie | TAK |  | TAK/NIE |
|  | Wybór wykresów i parametrów do wyświetlenia | TAK |  | TAK/NIE |
|  | Funkcja zatrzymania przebiegów na ekranie w celu dokładniejszej analizy wybranego fragmentu (tzw zamrożenie) | TAK |  | TAK/NIE |
|  | Obsługa za pomocą ekranu dotykowego, przycisków szybkiego dostępu i pokrętła nawigacyjnego | TAK |  | TAK/NIE |
|  | Blokowanie funkcji dotykowej ekranu | TAK |  | TAK/NIE |
|  | Monitorowane parametry: - EKG/HR, - oddech (RESP) - pulsoksymetria (SpO2) - nieinwazyjny pomiar ciśnienia (NIBP) - temperatura (TEMP) 2 kanały | TAK |  | TAK/NIE |
|  | Parametry modułu EKG: - monitorowanie zapisu w 3 odprowadzeniach - zakres pomiaru HR, odpowiedni dla noworodków i dzieci starszych min. 30-300 bpm, - dokładność pomiaru nie gorsza niż +/-1% lub 1%/1bpm (większa z tych wartości), - czas aktywacji alarmu w przypadku zatrzymania akcji serca nie dłuższy niż 10 sekund | TAK |  | TAK/NIE |
|  | Sygnalizacja alarmowa zaburzeń rytmu, co najmniej: - asystolia, - wysokie HR, - niskie HR, - migotanie przedsionków, - migotanie komór | TAK |  | TAK/NIE |
|  | Parametry modułu monitorowania oddechu (RESP): - zakres pomiaru odpowiedni dla noworodków i dzieci starszych min. 5-150 rpm - czas aktywacji alarmu bezdechu programowany w zakresie min. 10-30 sekund | TAK |  | TAK/NIE |
|  | Sygnalizacja alarmowa zaburzeń oddechu, co najmniej: - wysoka częstość oddechu, - niska częstość oddechu, - bezdech | TAK |  | TAK/NIE |
|  | Parametry modułu SpO2: - zakres pomiaru tętna odpowiedni dla noworodków i dzieci starszych również z częstoskurczem: min. 30-300 bpm - zakres pomiaru saturacji min. 1-100% - technologia pomiaru o potwierdzonej klinicznie skuteczności w zastosowaniu u noworodków i dzieci starszych (Nellcor, Masimo lub FAST) | TAK |  | TAK/NIE |
|  | Sygnalizacja alarmowa zaburzeń SpO2, co najmniej: - niska wartość saturacji, - saturacja krytycznie niska (desaturacja), - niska perfuzja, - odłączenie czujnika, - pomiar zakłócony | TAK |  | TAK/NIE |
|  | Czujniki SpO2 elastyczne silikonowe wielorazowego użytku, nie zawierające lateksu z możliwością dezynfekcji w płynach. Możliwość stosowania czujników różnych typów i producentów, w tym Nellcor, Masimo | TAK |  | TAK/NIE |
|  | Parametry modułu nieinwazyjnego ciśnienia (NIBP): - zakres pomiaru odpowiedni dla noworodków i dzieci starszych min. 10-250 mmHg, - tryb pomiaru: na żądanie i automatyczny | TAK |  | TAK/NIE |
|  | Sygnalizacja alarmowa: - nieszczelności mankietu, - zbyt luźnego mankietu, - zatkania przewodu, - przekroczenia dopuszczalnego czasu pomiaru, - wysokiego ciśnienia, - niskiego ciśnienia | TAK |  | TAK/NIE |
|  | Mankiety wielorazowe nie zawierające lateksu. | TAK |  | TAK/NIE |
|  | Parametry modułu monitorowania temperatury: - zakres pomiaru min 25-45°C, - możliwość równoczesnego pomiaru w 2 miejscach, - czujniki wielorazowe powierzchniowe i wewnętrzne z możliwością sterylizacji w autoklawie | TAK |  | TAK/NIE |
|  | Sygnalizacja alarmowa: - wysokiej temperatury, - niskiej temperatury, - odłączenia czujnika | TAK |  | TAK/NIE |
|  | Alarmy wartości granicznych parametrów monitorowanych nastawiane ręcznie i automatycznie | TAK |  | TAK/NIE |
|  | Możliwość regulacji głośności, wyciszania i czasowego zawieszania alarmów dźwiękowych | TAK |  | TAK/NIE |
|  | Zabezpieczenie przed wyciszeniem sygnalizacji alarmowej poniżej ustalonego progu | TAK |  | TAK/NIE |
|  | Pamięć minimum 100 zdarzeń alarmowych zawierających datę i czas wystąpienia oraz zapis wszystkich krzywych i parametrów liczbowych towarzyszących zdarzeniu. Aktywacja zapisu automatyczna oraz ręczna. Przeglądanie zapisanych zdarzeń na ekranie kardiomonitora. | TAK |  | TAK/NIE |
|  | Zapamiętywanie wszystkich monitorowanych krzywych dynamicznych z ostatnich min 48 godzin z możliwością przeglądania na ekranie kardiomonitora lub przenoszenia do komputera klasy PC | TAK |  | TAK/NIE |
|  | Wyświetlanie zmian parametrów życiowych w postaci trendów graficznych i tabelarycznych dla wszystkich monitorowanych parametrów jednocześnie. Pamięć trendów z ostatnich min 120 godzin | TAK |  | TAK/NIE |
|  | Eksport danych parametrów fizjologicznych w standardzie HL7 w celu przyszłej integracji ze szpitalnym systemem informatycznym | TAK |  | TAK/NIE |
|  | Automatyczne wysyłanie danych przez szpitalną sieć WiFi do posiadanego przez szpital serwera systemu centralnego monitorowania Philips IntelliVue zapewniającego archiwizację funkcji życiowych (wszelkie elementy potrzebne do działania systemu zawarte w cenie oferty) | TAK |  | TAK/NIE |
|  | Wyjście EKG do podłączenia defibrylatora | TAK |  | TAK/NIE |
|  | Możliwość automatycznego lub ręcznego przełączenia w tryb nocny działania o zmniejszonej głośności dźwięków oraz jasności ekranu i kontrolek | TAK |  | TAK/NIE |
|  | Wbudowany rejestrator – drukarka min. 3-kanałowa do wydruku zapisu EKG i innych danych. Szybkość wydruku programowana w zakresie min. od 6,25 do 50,0 mm/sek | TAK |  | TAK/NIE |
|  | Każdy kardiomonitor wyposażony w uchwyt do przenoszenia | TAK |  | TAK/NIE |
|  | Kardiomonitor na podstawie jezdnej z koszykiem lub pojemnikiem na akcesoria | TAK |  | TAK/NIE |
| Akcesoria pomiarowe do każdego kardiomonitora |  |  |  |  |
|  | Akcesoria pomiarowe bez lateksu spełniające wymagania wyrobu medycznego |  | TAK | TAK/NIE |
|  | Akcesoria pomiarowe kompatybilne z kardiomonitorami Intellivue (Philips) posiadanymi przez Zamawiającego |  | parametr oceniany | TAK/NIE Parametr punktowany Oo3 TAK – 10 pkt. NIE – 0 pkt. |
|  | Przewód EKG 3 elektrodowy dł. min. 3 m – 1 szt. |  | TAK | TAK/NIE |
|  | Czujnik SpO2 wielorazowy (noworodki) - 1 szt. |  | TAK | TAK/NIE |
|  | Czujnik SpO2 wielorazowy (dzieci) – 1 szt. |  | TAK | TAK/NIE |
|  | Czujnik SpO2 wielorazowy (dzieci starsze/dorośli) - 1 szt. |  | TAK | TAK/NIE |
|  | Przewód przedłużający do czujników wielorazowych SpO2 (min. 2 m) – 1 szt. |  | TAK | TAK/NIE |
|  | Mankiety wielorazowe do NIBP w min. 4 rozmiarach (niemowlęta-dorośli) – 1 kpl. |  | TAK | TAK/NIE |
|  | Przewód do mankietów wielorazowych (min. 3 m) – 1 szt. |  | TAK | TAK/NIE |

….…………………………..…  		 		                              ………...............................................

/miejscowość, data/      			        			 /podpis osoby upoważnionej/