## Hemodynamika
|  | DZPUCK.262.134.2020 | [5 empty] | Załącznik nr 2 do SIWZ
Formularz asortymentowo-cenowy
Nr części | Nr pozycji | Opis pozycji część 1 - Materiały medyczne | Jednostka miary | Ilość wymagana | Producent, nazwa handlowa,nr katalogowy | Cena jednostkowa netto w PLN | Wartość netto w PLN | VAT% | Wartość brutto w PLN
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J
1 | 1 | Zestaw do koronarografii (zestaw pakowany razem, sterylnie) Skład zestawu: Serweta angiograficzna o wymiarach 240-250/300-350 cm z, z dwoma otworami dostępu promieniowego i dodatkowo dwoma otworami dostępu udowego. Warstwa wysoko-chłonna w polu zabiegowym. Serweta dwuwarstwowa na stolik zabiegowy 90-140/150 cm – zawiniecie zestawu Fartuch jednorazowy z włókniny SMS, rozmiar XL – 1 szt. Fartuch jednorazowy z włókniny SMS, rozmiar L – 1 szt. Fartuch jednorazowy z włókniny SMS, rozmiar L – 1 szt. (pakowany sterylnie) Serweta absorpcyjna serwetki do rąk wysoko-chłonne - 2 szt. ostrze chirurgiczne z rączką (sklapel) - 1 szt. igła punkcyjna 0,6 x 30 mm 23 G igła punkcyjna 1,2 x 40 mm 18 G prowadnik naczyniowy, diagnostyczny z końcówką typu J, 0,035 ” długość 180 - 200 cm rampa 3-kranikowa z rotatorem zastawka do drenu do kontrastu - wentyl strzykawka typu Luer o poj. 2 ml - 1 szt. strzykawka typu Luer o poj. 5 ml - 1 szt. strzykawka typu Luer o poj. 10 ml - 1 szt. strzykawka typu Luer o poj. 20 ml - 2 szt. strzykawka trzyczęściowa typu Luer lock o poj. 10 ml – 1 szt. dren ciśnieniowy dł. 200 cm dren do kontrastu dł. 200 cm miseczka okrągła o pojemności 250 ml – 1 szt. miseczka okrągła o pojemności 500 ml – 1 szt. gaziki o wymiarach 7,5 x 7,5 cm, 8 warstwowe - 20 szt. gaziki o wymiarach 10 x 10 cm, 12 warstwowe - 20 szt. powłoka ochronna z gumką typu torba ok. 90 cm – 2 szt. powłoka ochronna z gumką typu czapeczka 80/110-120 cm – 1 szt. powłoka ochronna typu torba 85 x 90 cm – 1 szt. kolec przelewowy do płynów | szt | 2400
| 2 | Zestaw do drenażu osierdzia Skład zestawu: Igła punkcyjna 18G x 120 mm rozszerzadło i koszulka hemostatyczna 6F/9F kaniula 0,9 x 70 mm skalpel pojemnik na wydzielinę 1,5 l z podziałką prowadnik drutowy 0.035'' dł. 100 cm Cewnik z poliuretanu typu Pigtail 7/9F dł 50 cm Strzykawka typu luer lock 10 ml strzykawka typu luer lock 60 ml urządzenie ssące z portem bocznym z zintegrowanymi zastawkami i kranikami odcinającymi chusta na stolik zabiegowy 45 x 75 cm | szt | 10
| 3 | Y-connector Parametry techniczne: Rozmiar cewników do 9 Fr Złącze luer-lock żeński Długość przewodu łączącego PCV 20 cm Podwójna silikonowa zastawka hemostatyczna System „push-push” umożliwiający obsługę jedną ręką Ergonomiczny uchwyt Kontrola cewnika i prowadnika poprzez zamkniętą zastawkę hemostatyczną Minimalna utrata krwi oraz ciśnienia | szt. | 600
RAZEM | [7 empty] | X
Nr części | Nr pozycji | Opis pozycji część 2 - Materiały medyczne | Jednostka miary | Ilość wymagana | Producent, nazwa handlowa,nr katalogowy | Cena jednostkowa netto w PLN | Wartość netto w PLN | VAT% | Wartość brutto w PLN
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J
2 | 1 | Koszulki diagnostyczne wprowadzające, długie z markerem Parametry techniczne: dostępne średnice od 5 do 9F dostępne długości od 35 do 90 cm koszulka posiada widoczny marker na końcu koszulki duża średnica wewnętrzna przy zminimalizowanej grubości ścian koszulki, zatrzask pomiędzy dilatatorem i koszulką, silikonowa sześciopłatkowa zastawka uszczelniająca, pokrycie koszulki z zewnątrz oraz ścian kanału wewnętrznego silikonem, duża odporność na zagięcie, dilatator stopniowo zwężający się w odcinku dystalnym, i odpowiednio wyprofilowany koniec koszulki, co ogranicza uraz podczas przechodzenia przez tkanki i ścianę naczynia, marker na końcu koszulki dobrze widoczny w obrazie rtg | szt | 200
| 2 | Prowadniki diagnostyczne z PTFE typu Amplatz Parametry techniczne: prowadnik typu amplatz o dużym stopniu sztywności końcówka prowadnika giętka, prosta prowadnik o trzonie stalowym pokryty PTFE prowadnik zapewniający dobrą manewrowalność, skonstruowany z jednolitego rdzenia z oplotem długości 150 oraz 180 cm średnica 0,035” dobre kontrastowanie w rtg | szt. | 100
| 3 | Zamykacz naczyniowy Parametry techniczne: składający się z aplikatora i wchłanianej syntetycznej plomby hemostatycznej - korek poliglikolowy nie pozostawiający żadnych elementów wewnątrz naczynia - zewnątrznaczyniowy możliwość użycia koszulki zastosowanej do zabiegu w rozmiarze 5, 6, 7F | szt. | 50
| 4 | Cewniki diagnostyczne do koronarografii Parametry techniczne: Cewnik zbrojony na całej długości o dobrej rotacyjności, odporny na załamania i temperaturę, o bardzo dobrej pamięci kształtu Atraumatyczna końcówka dobrze widoczna w skopii Pokrycie wewnętrzne umożliwiające dobry przepływ Rozmiary od 4 do 7F Dostępne długości od 65 do 125 cm (co najmniej 4 długości w tym 100 cm) Światło wewnętrzne cewnika: Dla 4F - minimum 0,042” Dla 5F - minimum 0,047” Dla 6F - minimum 0,057” Dostępny cewnik typu Pigtail- prosty i kątowy (145° i 155°) o długości 110cm z 6 otworami Cewnik do dostępu promieniowego o trzech różnych kształtach do kaniulacji zarówno prawej jak i lewej tętnicy wieńcowej, takie jak: RBL, Barbeau, Tilon | szt | 5000
| 5 | Cewniki wiodące do angioplastyki Parametry techniczne: Cewnik prowadzący do angioplastyki o śr.6F i świetle wewnętrznym 0,072”, oraz 5F i świetle wewnętrznym 0,058” Dostępne cewniki o długościach 90 cm, 125 cm i 110 cm (pigtail). Standardowa długość 100 cm. Podwójny stalowy oplot ze stali nierdzewnej zapewniający doskonałe podparcie i stabilność krzywizny w temperaturze 37st. C Gwarantowana stała średnica wewnętrzna od uchwytu do końcówki włącznie i wnętrze cewnika pokryte PTFE ułatwiają wprowadzanie narzędzi Zaawansowana pięciosegmentowa konstrukcja oraz unikalny hybrydowy oplot zapewniają optymalne podparcie oraz odporność na zaginanie, umożliwiając precyzyjną i bezpieczną kaniulację Atraumatyczna końcówka doskonale widoczna w skopii Duża liczba krzywizn i kształtów do lewej i prawej tętnicy wieńcowej, z dostępu udowego i promieniowego: JL, JCL, AL, XB, XBLAD, XBC, JR, JCR, AR, XBRCA, XBR, 3DRC, Noto Technique, Judkins Fajadet Lefi/Right, Kmny Technique, Radial Bi-lateral, Barbeau, Right Radial, MPA, MPB, Hockey Stick, krzywizny Bypass: LCB, RCB, IM Dostępne wersje z długą i krótką końcówka oraz z otworami. Dostępne cewniki 6F o długości 125cm JR4, JL4 | szt. | 350
| 6 | Igły angiograficzne 18G Parametry techniczne: Igła18G Igła jednoczęściowa o średnicy wewnętrznej 0,038” Długość 7 cm | szt. | 300
| 7 | Koszulki diagnostyczne do dostępu promieniowego oraz udowego Długość koszulki 5,5 – 11- 23-35 cm, 5-7F Koszulka z 3 mm końcówką atraumatyczną | szt. | 50
| RAZEM | [6 empty] | X
Nr części | Nr pozycji | Opis pozycji część 3 - Materiały medyczne | Jednostka miary | Ilość wymagana | Producent, nazwa handlowa,nr katalogowy | Cena jednostkowa netto w PLN | Wartość netto w PLN | VAT% | Wartość brutto w PLN
| A | B | C | D | E
3 | 1 | Cewnik balonowy na 0.014” do PTA . Parametry techniczne: średnica kanału centralnego 0,014” dostępne średnice balonów: 4 mm, 4,5 mm, 5 mm; 5,5 mm; 6 mm; 7 mm dostępne długości: 1,5; 2; 3; 4cm ciśnienie robocze (RBP) 12-14 atm średnica szaftu nie większa niż 4F - cewnik ultra nisko profilowy długość cewnika 142cm cewnik balonowy z zewnątrz jak i kanał środkowy cewnika balonowego pokryty silikonem cewniki integralnie zbudowane z jednoczęściowym konektorem dla balonu i prowadnika, zbudowanego z przezroczystego materiału, dającego łatwą kontrolę prowadnika oraz pęcherzyka powietrza w układzie dobrze widoczne w rtg znaczniki - markery balonu system monorail, Rx balon wykonany z duralinu dwudzielny prześwit | szt. | 50
| 2 | Cewnik balonowy niskoprofilowy na 0,018” do PTA Parametry techniczne: średnica kanału centralnego 0,018” System OTW Średnica szaftu od 3,9 do 4,7 F – cewnik nisko profilowy Dostępne średnice balonów: 2 mm, 2,5 mm, 3 mm, 3,5 mm, 4 mm; 5 mm; 6 mm; 7mm; 8mm; 9mm; 10mm Dostępne długości: 20, 30, 40, 60, 80, 100, 150, 200 ,250 ,300 mm ciśnienie robocze (RBP) 18 atm długość cewnika 90cm lub 150cm cewnik balonowy w podwójnym pokryciem hydrofilnym: z zewnątrz jak również kanał środkowy cewnika balonowego oraz w proksymalnym odcinku szaftu dobra popychalność i manewrowalność dobrze widoczne markery balonów, dla długości >/= 100mm podwójny marker proxymalny wykonany z duralinu bardzo szybki czas napełniania i opróżniania balonu | szt. | 40
| 3 | Cewnik balonowy niskoprofilowy . Parametry techniczne: Cewnik balonowy nisko-profilowy, semi-compliant, typu RX Dostępne średnice: 1,00mm – 3,00mm Dostępne długości: 6-20mm Ciśnienie nominalne 6 atm., RBP 14 atm Szaft o długości 146 cm Crossing profile =0.585 dla cewnika o śr.1,0mm Tip entry profile 0.040mm Cewnik z pokryciem hydrofilnym TR2 Możliwość wykonania zabiegu metodą „kissing balloon” przy użyciu cewnika prowadzącego 6F | szt. | 400
RAZEM
Nr części | Nr pozycji | Opis pozycji część 4 - Materiały medyczne | Jednostka miary | Ilość wymagana | Producent, nazwa handlowa,nr katalogowy | Cena jednostkowa netto w PLN | Wartość netto w PLN | VAT% | Wartość brutto w PLN
| A | B | C | D | E | F | G | H | I
4 | 1 | VCF filtr stało-czasowy . Parametry techniczne: Konstrukcja podwójnego koszyczka Możliwość usunięcia filtru do 12 dni po implantacji lub implantacja na stałe Filtr nitinolowy Filtr samorozprężalny z termiczną pamięcią kształtu Naturalna średnica filtra 35mm Długość filtra nierozprężonego 67mm system wprowadzający 6F Długość zestawu 55 lub 90 cm Filtr kompatybilny ze środowiskiem MRI (1.5Tesli) Dobra widoczność filtra w obrazie RTG Możliwość implantacji poprzez żyłę szyjną bądź udową Możliwość zastosowania do IVC o śr.30mm Możliwość usunięcia filtra z dostępu udowego | szt. | 20
| 2 | Zestaw do usuwania filtra Parametry techniczne: Cewnik do usuwania filtra o długości 80 cm, rozmiar 10F, z nieprzepuszczalną końcówką cewnika Prowadnik stalowy pokryty PTFE, rozmiar 0.035” o długości 260 cm Koszulka naczyniowa 10F, długość 11 cm | szt. | 10
RAZEM | [7 empty] | X
Nr części | Nr pozycji | Opis pozycji część 5 - Materiały medyczne | Jednostka miary | Ilość wymagana | Producent, nazwa handlowa,nr katalogowy | Cena jednostkowa netto w PLN | Wartość netto w PLN | VAT% | Wartość brutto w PLN
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J
5 | 1 | Cewnik prowadzący Parametry techniczne: średnice: 5,6,7,8,9 F światło wewnętrzne dla cewnika 6F min. 0.071”; dla 7Fmin 0,081”; dla 8F min 0,090”; dla 9F 0,103’’ metalowe zbrojenie zachowujące niezmienne światło wewnętrzne na całej długości cewnika stabilność krzywizny w temperaturze 37st C przez okres całego zabiegu odporność na skręcenie i złamanie dobra manewrowalność wysoka trwałość cewnika miękka, atraumatyczna końcówka z markerem widocznym w RTG dostępna długość cewnika prowadzącego 55 [cm], 90 [cm] i 110-115 [cm] dla cewników 6F i 7F pełna gama krzywizn typowych i nietypowych - min. 85 w każdej średnicy (m.in.: JR, JL, FR, FL, MP, AL, AR, RCB, LCB, IM, MAC, EBU, 3DRight) zapewniające dostęp z nakłucia tętnicy udowej, promieniowej, ramieniowej, dojście do by-passów jak i innych nietypowych odejść naczyń dostępność cewników z otworami bocznymi i modyfikowanymi końcówkami | szt. | 1500
| 2 | Cewnik przedłużający do cewnika prowadzącego Długość cewnika 150 cm, długość kanału dystalnego 25 cm średnice cewnika 6-7F; markery pozycjonujące w odległości 90-100 cm od końcówki dystalnej | szt. | 15
RAZEM | [7 empty] | X
Nr części | Nr pozycji | Opis pozycji częśći 6- Materiały medyczne | Jednostka miary | Ilość wymagana | Producent, nazwa handlowa,nr katalogowy | Cena jednostkowa netto w PLN | Wartość netto w PLN | VAT% | Wartość brutto w PLN
| A | B | C | D | E | F | G | H | I
6 | 1 | Cewnik balonowy półpodatny Parametry techniczne: typ: “rapid exchange” i OTW (w całym wymaganym przedziale średnic) ciśnienie nominalne 6 - 8 atm (dla balonu 1,25mm =12atm ciśnienie RBP 12-14 atm. profil balonu 0,027” dla średnicy 2,5 mm (pomiar zgodnie z zaleceniami FDA w najszerszym miejscu) obecność w ofercie cewników balonowych o średnicy 1,25mm i 1,5mm przeznaczonych do udrożnień trudnych zmian dla balonów o średnicy 1,25mm i 1,5mm - obecność jednego markera profil wejścia końcówki balonu 0,016” końcówka w połączeniu z niskim profilem powinna zapewniać łatwość przejścia przez ciasne, kręte i zwapniałe zmiany w naczyniach udokumentowana możliwość wykonywania zabiegu metodą „kissing balloon” przy użyciu cewnika prowadzącego 6F przy jakiejkolwiek kombinacji balonów do średnicy 3,5mm wymagane średnice balonu od 1,25 do 4,0mm dla średnic od 2,0 do 4,0mm skok średnicy balonu co 0,25mm wymagane długości od 6,0 do 30,0mm | szt. | 700
| 2 | Cewnik balonowy wysokociśnieniowy do doprężeń Parametry techniczne: typ: “rapid exchange” typ balonu “non-compliant” średnice balonu (mm): 2,0; 2,25; 2,5; 2,75; 3,0; 3,25; 3,5; 3,75; 4,0; 4,5; 5,0 mm różne długości balonu: 6; 8, 12, 15, 20, 27 mm NP 12 atm. dla wszystkich rozmiarów RBP 20 atm. dla wszystkich rozmiarów profil natarcia 0.015” cewnik kompatybilny z cewnikiem prowadzącym 5F (min.0,056”) w rozmiarach 2,00-4,00 mm oraz cewnikiem 6F(min.0,068”) w rozmiarach 4,5 oraz 5,00 mm | szt. | 700
| 3 | Stent kobaltowo-chromowy (Co-Cr) uwalniający analog rapamycyny - zotarolimus Parametry techniczne: System stentowy do naczyń wieńcowych uwalniający lek antyproliferacyjny z polimeru Biokompatybilny polimer składający się z dwóch warstw: hydrofilnej i hydrofobowej, kontrolujący uwalnianie leku Substancja czynna – zotarolimus Platforma stentowa kobaltowo-chromowa wykonana w technice sinusoidalnej, montowana fabrycznie na balonie Budowa stentu otwartokomórkowa dostępne średnice stentu: 2,25; 2,5; 2,75; 3,0; 3,5; 4,0 mm dostępne długości stentu: 8; 9; 12; 14; 15; 18; 22; 26; 30; 34; 38 mm maks. rozszerzenie stentu do ok.4,75 mm profil przejścia 0,041 dla rozmiaru 3,0 mm grubość elementów z jakich wykonany jest stent - 0,0036” ciśnienie nominalne - 9 atm. ciśnienie RBP 15-16 atm bezpieczeństwo i skuteczność stosowania stentów potwierdzona wynikami wieloośrodkowych badań klinicznych z minimum dwuletnią obserwacją pacjentów udokumentowana możliwość przerwania podwójnej terapii przeciwpłytkowej (DAPT) po miesiącu od implantacji stentu | szt. | 100
| 4 | Stent kobaltowo-chromowy (Co-Cr-Pt) uwalniający analog rapamycyny - zotarolimus Parametry techniczne: System stentowy do naczyń wieńcowych uwalniający lek antyproliferacyjny z polimeru Biokompatybilny polimer składający się z dwóch warstw: hydrofilnej i hydrofobowej, kontrolujący uwalnianie leku Substancja czynna – Zotarolimus (pochodna Sirolimusa ) Platforma stentowa kobaltowo-chromowa wykonana w technice sinusoidalnej z jednego kawałka drutu łączonego laserowo z Platynowo- Irydowym rdzeniem poprawiającym widoczność w trakcie zabiegu (technologia Core Wire) Budowa stentu otwartokomórkowa dostępne średnice stentu: 2,0,2,25; 2,5; 2,75; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0 mm dostępne długości stentu: 8; 12; 15; 18; 22; 26; 30; 34; 38 mm dla średnic 2.0 -4.0 oraz 12 - 30 mm dla średnic 4.5-5.0mm maks. rozszerzenie stentu do ok.4,75 mm Możliwość przeprężenie stentów 4.5 oraz 5.0 mm do średnicy min. 5,75 mm (skrócenie stentu 5.0 mm przy maksymalnym przeprężeniu do 5,75 mm < 1 % ) profil przejścia 0,037 dla rozmiaru 2,5 mm grubość elementów z jakich wykonany jest stent - 0,0032” w zakresie 2 do 4 mm ciśnienie nominalne - 12 atm ciśnienie RBP 16 -18 atm bezpieczeństwo i skuteczność stosowania stentów potwierdzona wynikami wieloośrodkowych badań klinicznych z minimum trzyletnią obserwacją pacjentów udokumentowana możliwość przerwania podwójnej terapii przeciwpłytkowej (DAPT) po miesiącu od implantacji stentu | szt. | 350
RAZEM | [7 empty] | X
| Nr pozycji | Opis pozycji część 7 - Materiały medyczne | Jednostka miary | Ilość | numer katalogowy, nr certyfikatu, nazwa handlowa producenta
| A | B | C | D | E
7 | 1 | Stentgraft wieńcowy Parametry techniczne: Stenty pasywnie pokrywane substancją przyspieszającą gojenie naczynia, zapobiegającą wykrzepianiu na powierzchni stentu i ograniczającą dyfuzję jonów metalicznych do ścian naczynia Pokrycie (graft) nakładane metodą elektospun (nie plecione) Grubość pokrycia 90 µm Dostępne długości: 15; 20; 26 mm. Dostępne średnice: 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0 mm Ciśnienie nominalne 7 atm (4 – 5 mm.) - 8 (2.5 – 3.5 mm.) atm. Ciśnienie RBP: 14 atm (4.5 - 5 mm.) – 16 atm.(2.5 – 4 mm.) Konstrukcja „double helix” (double helix – podwójna spirala) pozwala uzyskanie doskonałej elastyczności zarówno przed rozprężeniem jak i po rozprężeniu, zwiększając dostarczalność stentu i możliwość przechodzenia przez kręte naczynia. Łączniki i przejścia w konstrukcji „podwójnej spirali” zapewniają gładkie przemieszczanie stentu przez kręte naczynia bez efektu „rybiej łuski” Shaft proksymalny 2.0F, dystalny 2.8 – 3.0F Kompatybilny z cewnikiem prowadzącym 5F (2.5 – 4 mm.,) i 6F (4.5 – 5 mm.) Długość systemu dostarczania 140 cm. Możliwość doprężenia: do 3,5 mm. dla średnic 2.5 – 3 mm. do 4,65 mm. dla średnic 3.5 – 4 mm. do 5,63 mm. dla średnic 4.5 – 5 mm. | szt. | 4
RAZEM | [7 empty] | X
Nr części | Nr pozycji | Opis pozycji część 8 -Materiały medyczne | Jednostka miary | Ilość wymagana | Producent, nazwa handlowa,nr katalogowy | Cena jednostkowa netto w PLN | Wartość netto w PLN | VAT% | Wartość brutto w PLN
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J
8 | 1 | Cewnik balonowy półpodatny Parametry techniczne: średnice 1.20 -4.00mm (1.20, 1.50, 2.00, 2.25, 2.50, 2.75, 3.00, 3.25, 3.50, 3.75, 4.00) w średnicy 1.20 oraz 1.50mm dostępne dwie sztywności szaftu do zmian krętych i CTO długości 8-20mm (8, 12, 15, 20) oraz 30mm dla średnic 2.0 – 4.0mm dostępne dwa typy balonów: Monorail i OTW we wszystkich rozmiarach hydrofilne pokrycie shaft’u ciśnienie nominalne 6atm. ciśnienie RBP 18 atm dla 1.20mm, 14atm dla 1.50-3.25 oraz 12atm dla 3.50-4.00 profil końcówki natarcia lesion entry profile - 0.017” dla wszystkich rozmiarów | szt. | 700
| 2 | Cewnik balonowy niskopodatny, średnice 2-6 mm Parametry techniczne: średnice 2.00 -6.00mm (2.00, 2.25, 2.50, 2.75, 3.00, 3.25, 3.50, 3.75, 4.00, 4.50, 5.00, 5.50, 6.00) długości 6-30mm (6, 8, 12, 15, 20, 30) dla średnic 2.00 – 4.00mm, długości 6-20mm dla średnic 4,50 i 5,00mm (6, 8, 12, 15, 20) oraz długości 8-20mm dla średnic 5.50 i 6.00mm (8, 12, 15, 20) dwusegmentowa budowa shaft’u wewnętrznego ciśnienie nominalne 12atm. ciśnienie RBP 20atm dla 2.00-4.00 18atm dla 4.50-6.00 (RBP dla 3.00 - 20atm) profil końcówki natarcia lesion entry profile - 0.017” dla wszystkich rozmiarów duża niepodatność (precyzja doprężenia stentu), przyrost średnicy balonu ponad nominalną w ramach RBP o mniej niż 4,4% dla wszystkich rozmiarów (dla 3.00 – 3.13mm); przyrost średnicy w zakresie od 12atm. do 18atm wynosi zaledwie 3%. | szt. | 700
| 3 | Stent wieńcowy średnice 2.25 -4.00mm (2.25, 2.50, 2.75, 3.00, 3.50, 4.00) długości 8-38mm (8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 38mm) z pominięciem rozmiaru 2.25 x 38mm stop platynowo-chromowy (PtCr) – zawartość platyny 33% wagi. pochodna rapamycyny (everolimus) uwalniana z trwałego polimeru akrylowo-fluorowego ciśnienie nominalne 11 atm ciśnienie RBP 18atm dla średnic 2.25 -2.75 i 16atm dla 3.0 – 4.0mm stosunek powierzchni stentu do naczynia 12,5-15,1 %, profil końcówki natarcia lesion entry profile - 0.018” dla wszystkich rozmiarów profil przejścia stentu o średnicy 2.5 mm max. 0.040” (1,01 mm), profil przejścia stentu o średnicy 3.0 mm max. 0.042” (1,07 mm), długość balonu poza stentem („balloon overhang”) 0.4mm recoil max. 3% dotakowe łączniki na końcu proksymalnym zabezpieczające przed skróceniem duża siła radialna min. 0.26 N/mm możliwość zwiększenia średnicy stentu ponad nominalną w ramach RBP (tym samym balonem) o ponad 5% dla wszystkich rozmiarów (dla 3.00 – 3.17mm) możliwość przeprężenia stentu (innym balonem) bez uszkodzenia struktury | szt. | 100
| 4 | Stent wieńcowy do dużych/szerokich tętnic wieńcowych średnice 2.25 -4.00mm (2.25, 2.50, 2.75, 3.00, 3.50, 4.00) długości 8-38mm (8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 38mm) z pominięciem rozmiaru 2.25 x 38mm stop platynowo-chromowy (PtCr) – zawartość platyny 33% wagi. pochodna rapamycyny (everolimus) uwalniana z trwałego polimeru akrylowo-fluorowego ciśnienie nominalne 11 atm ciśnienie RBP 18atm dla średnic 2.25 -2.75 i 16atm dla 3.0 – 4.0mm stosunek powierzchni stentu do naczynia 12,5-15,1 %, profil końcówki natarcia lesion entry profile - 0.018” dla wszystkich rozmiarów profil przejścia stentu o średnicy 2.5 mm max. 0.040” (1,01 mm), profil przejścia stentu o średnicy 3.0 mm max. 0.042” (1,07 mm), długość balonu poza stentem („balloon overhang”) 0.4mm recoil max. 3% dotakowe łączniki na końcu proksymalnym zabezpieczające przed skróceniem duża siła radialna min. 0.26 N/mm możliwość zwiększenia średnicy stentu ponad nominalną w ramach RBP (tym samym balonem) o ponad 5% dla wszystkich rozmiarów (dla 3.00 – 3.17mm) | szt. | 50
| 5 | System dystalnej protekcji dla angioplastyki wieńcowej Parametry techniczne: Zakres zaopatrywanych średnic 3.50 – 5.50mm Długość systemu 190 cm Obrotowy koszyczek zintegrowany z liderem wieńcowym 0.014" ułożonym niekoncentrycznie. Możliwość ręcznego formaowania krzywizny końcówki lidera Wielkość oczek filtra 110 mikronów Markery widoczne w skopii: końcówka 3cm, pętlą nitynolowa otwierającą koszyczek oraz marker proksymalny | szt. | 5
RAZEM | [7 empty] | X
Nr części | Nr pozycji | Opis pozycji część 9 - Materiały medyczne | Jednostka miary | Ilość wymagana | Producent, nazwa handlowa,nr katalogowy | Cena jednostkowa netto w PLN | Wartość netto w PLN | VAT% | Wartość brutto w PLN
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J
9 | 1 | Prowadnik do ciasnych i krętych zmian Parametry techniczne: Średnica 0,014” Prowadnik wykonany ze stali 316L Dystalna część prowadnika upleciona z 13 do 15 drutów zapewniająca wysoką odporność i doskonałą manewrowalność oraz czucie prowadnika Rdzeń prowadnika wykonany z jednego kawałka drutu Sztywność końcówki 0,5g, 07g, Końcówka cieniująca 3cm (platyna) Kształt końcówki: prosty z możliwością kształtowania dystalnych 3cm oraz J Mieszane pokrycie na końcówce roboczej: dystalne 1,5cm silikon (hydrofobowe) oraz pokrycie hydrofilne na proksymalnych 18,5cm Szaft prowadnika pokryty PTFE w kolorze niebieskim Dostępne długości: 180cm i 300cm Prowadnik uniwersalny do zabiegów prostych i w naczyniach o krętej anatomii, zabiegów w ciasnych zmianach oraz dostępu retrograde (przechodzenie przez kolaterale) | szt | 1600
| 2 | Prowadniki do dostępu retrograde i eksternalizacji . Parametry techniczne: Średnica 0,014” z dostępnością prowadnika o średnicy 0,010”-dł 330cm, prowadnik do eksternalizacji Prowadnik wykonany ze stali 316L z rdzeniem wykonanym z jednego kawałka drutu (bez łączeń) Prowadnik o długości: 180 cm i 300 cm z dostępnością prowadnika o długości 190cm i 330cm Dostępna końcówka prosta i „J” Dostępny prowadnik z taperowaną końcówką Dostępne co najmniej 9 stopni sztywności końcówki prowadnika Pokrycie hydrofilne albo hydrofobowe na końcówce roboczej z dostępnością prowadnika o pokryciu mieszanym hydrofobowo – hydrofilnym na końcówce roboczej Dostępny prowadnik o sztywnym szafcie ułatwiającym dostarczanie wyrobów inwazyjnych w anatomii wymagającej dodatkowego podparcia | szt | 300
| 3 | Prowadnik do przewlekłych udrożnień Parametry techniczne Średnica 0,014”, końcówka robocza taperowana 0,010 -0.014” Prowadnik wykonany ze stali 316L Wydłużona i taperowana końcówka dystalna ułatwiająca penetrację zmiany Dystalna część prowadnika upleciona z 8 drutów zapewniająca wysoką odporność i doskonałą manewrowalność oraz czucie prowadnika Rdzeń prowadnika wykonany z jednego kawałka drutu Sztywność końcówki 1,7g-4.5 Końcówka cieniująca 15cm (platyna) Kształt końcówki: J 1mm Pokrycie hydrofilne na dystalnych 40cm Dostępne długości: 190cm i 300cm | szt | 50
| 4 | Mikrocewnik do CTO Parametry techniczne: posiada taperowany szaft o średnicy proksymalnej 2,6 F i dystalnej 1,9 F oraz tip o średnicy 1,4F kanał wewnętrzny pokryty PTFE, o średnicach: dystalnie 0.016”, proksymalnie 0.022” oplot wykonany z 18 drutów stalowych dostępny w długości 135 cm i 150 cm średnica wewnętrzna końcówki 0,016” kompatybilny z prowadnikiem 0,014” posiada polimerowe pokrycie hydrofilne na dystalnych 70 cm szaftu (dla mikrocewnika o długości 135 cm) i 85 cm (dla mikrocewnika o długości 150 cm) posiada miękką, atraumatyczną i taperowaną końcówkę końcówka mikrocewnika dobrze widoczna w skopi | szt | 20
RAZEM | [7 empty] | X
Nr części | Nr pozycji | Opis pozycji część 10 - Materiały medyczne | Jednostka miary | Ilość wymagana | Producent, nazwa handlowa,nr katalogowy | Cena jednostkowa netto w PLN | Wartość netto w PLN | VAT% | Wartość brutto w PLN
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J
10 | 1 | Zeataw do nakłucia tętnicy promieniowej Parametry techniczne: Zawiera: introduktor, dylator, prowadnik 0,018” i igłę 21G x 4cm lub prowadnik 0,025” i igłę 20G x 4cm Długość 7 cm i 11 cm Średnica 4F – 6F Długość prowadnika 40 i 50 cm Prowadnik ze stali nierdzewnej Dostępny prowadnik z prostą końcówką lub „J” Gładkie przejście pomiędzy koszulką i dylatorem Posiada szczelną zastawkę hemostatyczną Ramię boczne zakończone kranikiem Obrotowe ucho do szwu chirurgicznego Dylator z zatrzaskiem Rozmiary kodowane kolorami Duże światło wewnętrzne | szt | 500
RAZEM | [7 empty] | X
| Nr pozycji | Opis pozycji części 11- Materiały medyczne | Jednostka miary | Ilość | numer katalogowy, nr certyfikatu, nazwa handlowa producenta
| A | B | C | D | E
11 | 1 | Cewnik do trombektomii mechanicznej Parametry techniczne: Kompatybilny z systemem trombektomii mechanicznej Kompatybilny z prowadnikiem 0,035” Długość robocza cewnika 120cmm Kompatybilny z koszulką 6F Kompatybilny z cewnikiem prowadzącym 8F (≥0,086”) Minimalny rozmiar naczynia 6mm Taperowana, atraumatyczna końcówka o profilu 2mm Cewnik Over The Wire Odległość pomiędzy markerami 15mm | szt | 20
RAZEM | [7 empty] | X
Nr części | Nr pozycji | Opis pozycji część 12 - Materiały medyczne | Jednostka miary | Ilość wymagana | Producent, nazwa handlowa,nr katalogowy | Cena jednostkowa netto w PLN | Wartość netto w PLN | VAT% | Wartość brutto w PLN
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J
12 | 1 | Linia z przetwornikiem . Zestaw do inwazyjnego pomiaru ciśnienia, pojedynczy, wyposażony w następujące elementy oraz cechy: długość linii pomiarowej - 175 cm przetwornik o częstotliwości >1200 Hz wyposażony w system zintegrowany płuczący o przepływie min. 3 ml/godz. zestaw wyposażony w koreczek tłumiący zamknięty, zabezpieczający system pomiarowy przed przypadkową kontaminacją; zakrzywiona igła w zbiorniku wyrównawczym zapobiegająca zapowietrzaniu się układu podczas napełniania; kalibracja zestawu bez rozszczelniania systemu; zestaw dający zapis ciśnienia z dokładnością odwzorowania na poziomie <5% błędu pomiarowego dla całej linii pomiarowej, potwierdzony przeprowadzonym testem w fazie produkcyjnej; zestaw pakowany w opakowanie odporne na uszkodzenia; Połączenie z kablem interfejsowym pionowe, wodoszczelne Na czas trwania umowy użyczenie kabla kompatybilnego z oferowanymi przetwornikam | szt. | 100
| 2 | Cewnik Swan-Ganz Rozmiar 7 – 8 Fr x 110 cm, 5-światłowy, heparynizowany wyposażony w balonik na końcu cewnika z komorą testowania szczelności, strzykawka 1,5 ml do napełniania balonika powietrzem. osłonka na cewnik umożliwiającą swobodne manewrowanie i późniejsze przemieszczenie, cewnik z wbudowanym czujnikiem temperatury iniektatu. | szt. | 150
| RAZEM | [6 empty] | X
Nr części | Nr pozycji | Opis pozycji część 13 - Materiały medyczne | Jednostka miary | Ilość wymagana | Producent, nazwa handlowa,nr katalogowy | Cena jednostkowa netto w PLN | Wartość netto w PLN | VAT% | Wartość brutto w PLN
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J
13 | 1 | Pętla naczyniowa do usuwania ciał obcych z układu naczyniowego Parametry techniczne: Pętla zaciskowa odchodzi prostopadle pod kątem 90 stopni od trzonu wysoce radiocieniująca wykonana z pozłacanego drutu wolftamowego Średnice od 2 do 30mm, średnice 3-6F długości pętli 125-175, długość koszulki wprowadzającej 105 -150 W komplecie: jeden cewnik, jeden introduktor i jeden torquer | szt. | 20
RAZEM | [7 empty] | X
Nr części | Nr pozycji | Opis pozycji część 14 - Materiały medyczne | Jednostka miary | Ilość wymagana | Producent, nazwa handlowa,nr katalogowy | Cena jednostkowa netto w PLN | Wartość netto w PLN | VAT% | Wartość brutto w PLN
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J
14 | 1 | Stent wieńcowy uwalniający sirolimus z możliwością skrócenia DAPT Parametry techniczne: Stent wieńcowy kobaltowo-chromowy L605 uwalniający analog rapamycyny (Sirolimus) z biodegradowalnego polimeru, wycinany laserowo typu „slotted tube” Dwukonektorowe połączenia Sposób pokrycia lekiem – abluminalnie – stopniowane – brak polimeru na konektorach platformy, zapobiegające pękanie podczas rozprężania stentu, co minimalizuje ryzyko dostania się polimeru z lekiem bezpośrednio do krwioobiegu Grubość ściany stentu 80µm Średnice stentów od 2.25 mm do 4.0 mm Długość stentów od 9.0 mm do 38 mm Ciśnienie nominalne ≥9 atm Ciśnienie RBP (Rated burst pressure) ≥ 16 atm. dla średnic stentów 2.25 – 3.0 mm ; ≥ 14 atm. dla średnic stentów 3.5 – 4.0 mm Crossing profile ≤ 0.041” (dla stentów o średnicy 3.0 mm) Profil końcówki dystalnej – 0,017” Recoil ≤ 5,5% Skrócenie stentu ≤ 0,3% Bardzo dobry dostęp do gałęzi bocznych po rozprężeniu stentu 2,91mm (4,57mm2 dla stentu 3,0mm) Kompatybilność z cewnikiem prowadzącym 5Fr dla wszystkich rozmiarów Długość robocza cewnika ≥ 144cm, szaft modyfikowany, z dystalnym pokryciem hydrofilnym 33cm Rekomendowana możliwość doprężenia stentu o połowę dla każdego rozmiaru przy zachowaniu odpowiedniego pokrycia naczynia Możliwość bezpiecznego skrócenia podwójnego leczenia przeciwpłytkowego (DAPT) do jednego miesiąca zgodnie z instrukcją. | szt. | 100
| 2 | Stent wieńcowy uwalniający sirolimus Stent wieńcowy kobaltowo-chromowy L605 uwalniający analog rapamycyny (Sirolimus) z biodegradowalnego polimeru, wycinany laserowo typu „slotted tube” Dwukonektorowe połączenia Sposób pokrycia lekiem – abluminalnie – stopniowane – brak polimeru na konektorach platformy, zapobiegające pękanie podczas rozprężania stentu, co minimalizuje ryzyko dostania się polimeru z lekiem bezpośrednio do krwioobiegu Grubość ściany stentu 80µm Średnice stentów od 2.25 mm do 4.0 mm Długość stentów od 9.0 mm do 38 mm Ciśnienie nominalne ≥9 atm Ciśnienie RBP (Rated burst pressure) 14- 16 atm. Crossing profile ≤ 0.041” (dla stentów o średnicy 3.0 mm) Profil końcówki dystalnej – 0,018” Możliwość bezpiecznego skrócenia podwójnego leczenia przeciwpłytkowego (DAPT) do jednego miesiąca zgodnie z instrukcją. Wzmociony szaft od 0.64 mm, ID 0.46 mm Pokrycie hydrofilne shaftu 180 mm do jednego miesiąca zgodnie z instrukcją. | szt. | 50
| 3 | Mikrocewnik Parametry techniczne: długości 130/150cm wymiary wewnętrzne: dystalny 0.018", proksymalny 0.021" wymiary zewnętrzne: dystalny 1.8F, proksymalny 2.6F pokrycie wewnętrzne: PTFE + warstwa silikonowa pokrycie zewnętrzne: warstwa hydrofilna (bez pokrycia 60cm w części proksymalnej) zbrojenie podwójnym oplotem stalowym elastyczny 13cm segment dystalny duża odporność na zagięcia obecność złotego markera 0.7mm w odległości 0.7mm od końca dystalnego akceptujący prowadnik 0.014″ | szt. | 50
RAZEM | [7 empty] | X
Nr części | Nr pozycji | Opis pozycji część 15 - Materiały medyczne | Jednostka miary | Ilość wymagana | Producent, nazwa handlowa,nr katalogowy | Cena jednostkowa netto w PLN | Wartość netto w PLN | VAT% | Wartość brutto w PLN
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J
15 | 1 | Prowadnik naczyniowy hydrofilny Parametry techniczne: W całości wykonany z nitinolu z bardzo wydajnym pokryciem hydrofilnym Dostępne długości 150, 180, 220, 260, 300cm Dostępne średnice 0,018”, 0,020”, 0,025”; 0,032”; 0,035”; 0,038” Prosty, zagięty, J, dostępny prowadnik typu Bolia | szt. | 50
| 2 | Koszulka prowadząca zbrojona Koszulka przeznaczona do diagnostycznych oraz interwencyjnych zabiegów naczyniowych w tym tętnic szyjnych, nerkowych, kończyn dolnych. Kompatybilna z prowadnikiem maks. 0,038” (0,97mm) Dostępne średnice 5F, 6F, 7F, 8F Dostępne długości 45 cm, 65 cm, 90 cm Materiał budowy Nylon odporny na załamania, dodatkowo wzmocniony wewnętrznym stalowym oplotem na całej długości, Pokrycie hydrofilne w części dystalnej na zewnątrz oraz pokrycie PTFE wewnątrz koszulki ułatwiające przejście narzędzi zabiegowych Dostępne dwa rodzaje odłączalnych zastawek hemostatycznych – w tym zastawka krzyżowa Miękka, atraumatyczna końcówka dystalna ze złotym markerem ułatwiającym pozycjonowanie (5mm od końca koszulki) Min. 5 różnych kształtów dedykowanych ( Straight, RDC, Hockey stick, Multipurpose, LIMA) Zestaw wyposażony w rozszerzacz | szt. | 50
| 3 | Hybrydowy prowadnik obwodowy – wielozadaniowy - Extra sztywny, nitinolowy, hydrofilny prowadnik do zabiegów obwodowych w tym standardowej angiografii obszarów obwodowych, cewnikowania, embolizacji, angioplastyki obwodowej i stentowania bez konieczności wymiany prowadnika w wąskich i krętych naczyniach Dostępne średnice 0,035”, 0,018”, 0,014” Dostępne długości 180 cm, 260 cm, 300 cm Redzeń nitinolowy wykonany w technologii duo core (część dystalna elastyczna, część proksymalna sztywna) Część dystalna pokryta poliuretanowym płaszczem z domieszką tytanu, całość pokryta powłoką hydrofilna na 25 cm, atraumatyczna, zagięta o 45st. końcówka Część proksylnana pokryta wyraźnie wyczuwalnym oplotem PTFE poprawiającym kontrolę i sterowalność prowadnikiem | szt. | 50
| 4 | Cewnik prowadzący 5 w 6 typu „MOTHER & CHILD” - Cewnik przedłużający do zabiegów teleskopowych, dający większe podparcie dla cewnika 6Fr Dostępne rozmiary – 5Fr (0,059”) kompatybilne z cewnikiem prowadzącym 6Fr (min. 0,071”) Długość 120 cm Końcówka prosta, 12 cm wykonana z miękkiego , atraumatycznego materiału Wewnętrzne pokrycie śliskim PTFE Metalowe zbrojenie zachowujące niezmienne światło wewnątrz na całej długości cewnika W zestawie dodatkowa zastawka hemostatyczna typu luer z przewodem do podawania leku. | szt. | 20
| 5 | Introducer promieniowy hydrofilny 6 w 5 F i 7 w 6 F Koszulka przeznaczona do zabiegów typu ad hoc PCI i do drobnych, obkurczających się naczyń promieniowych Dostępne koszulki 5F, 6F, 7F cienkościenne Dostępne długości 10 i 16 cm Zestawy z prowadnikiem prostym stalowym lub nitinolowym 0,021”; 0,025” Długość prowadnika 45cm Odpowiednia igła metalowa lub kaniula plastikowa w zestawie | szt. | 100
| 6 | Urządzenie do pozanaczyniowego tamowania krwawienia po nakłuciu tętnicy udowej Parametry techniczne: zestawy przeznaczone do zamykania tętnicy udowej po zabiegach przezskórnych z wykorzystaniem urządzeń o średnicy 5 – 8 F system biowchłanialny, czas absorbcji 60-90 dni w zestawie prowadnik 70 cm lokalizator miejsca nakłucia tętnicy oraz system doprowadzający gąbkę kolagenową lub dwa dyski ulegające absorbcji. | szt. | 100
| 7 | Prowadniki do angioplastyki tętnic wieńcowych 0,014” Parametry techniczne: Długość 180cm Dostępny przedłużacz o dł. 150cm Dostępne sztywności 0,6g; 1g; 3,6g Min. 4 rodzaje + przedłużacz Budowa typu duo-core zwiększająca precyzję wykonywanych zabiegów Materiał wykonania nitinol + stal szlachetna ze zróżnicowanym pokryciem hydrofilnym Końcówka prosta zaokrąglona z platynowym markerem na końcu Nitinolowy, dystalny rdzeń prowadniki wykonany w technologi „core to tip”, z jednego kawałka materiału Dostępny prowadnik o zwiększonej hydrofilności Widoczne markety w części proksymalnej | szt. | 400
| 8 | Cewniki diagnostyczne z krzywiznami radialnymi . Parametry techniczne: Dostępne rozmiary 4 , 5, 6 Fr Dostępne długości 65, 80, 90, 100, 110cm Dostępne cewniki z bocznymi otworami Cewnik podwójnie zbrojony, zapewniający dobre manewrowanie i obrót 1:1, miękka końcówka atraumatyczna widoczna pod kontrolą RTG, pokrycie wewnętrzne umożliwiające dobry przepływ kontrastu Dostępne standardowe krzywizny, jak również krzywizny promieniowe w tym jeden cewnik zarówno do lewej i prawej tętnicy wieńcowej typu TIGER | szt. | 1000
| 9 | Introducer promieniowy krótki Parametry techniczne: Średnice 4, 5, 6, 7 Fr Długości 7 i 10 cm Zestawy z prowadnikiem prostym stalowym typu mini spring 0,018” ; 0,021”; 0,025” Długość prowadnika 45cm Odpowiednia igła metalowa z krótkim ostrzem 22G; 21G; 20G Koszulka wykonana ze śliskiego materiału ETFE odporna na załamania, szczelna zastawka hemostatyczna, atraumatyczne, gładkie przejście pomiędzy rozszerzaczem a koszulką, rozszerzacz łączący zatrzaskowo, łatwo odłamywalny jedną ręką, boczny port z kranikiem trójdrożnym w zestawie. Atraumatyczne przejście między koszulką a rozszerzaczem. Rozmiary kodowane kolorami i liczbowo Pakowane sterylnie na tacy | szt. | 1800
| 10 | Opaska uciskowa do tętnicy promieniowej oraz jej odcinka dystalnego . Opaska uciskowa do tętnicy promieniowej - opaska uciskowa, specjalny rzep do mocowania strzykawki do opaski. Strzykawka posiadająca możliwość precyzyjnego kontrolowania ciśnienia w opasce. Szerokość opaski min. 1.9 cm; Dostępne min. 2 długości opaski 24-29 cm | szt. | 1200
RAZEM | [7 empty] | X
Nr części | Nr pozycji | Opis pozycji część 16 - Materiały medyczne | Jednostka miary | Ilość wymagana | Producent, nazwa handlowa,nr katalogowy | Cena jednostkowa netto w PLN | Wartość netto w PLN | VAT% | Wartość brutto w PLN
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J
16 | 1 | Prowadnica do rotablacji Średnica 0,009”, długość 325 cm. różne rodzaje prowadników wg sztywności części proksymalnej trzonu Końcówka z oplotem metalowym tzw. spring coil jest atraumatyczna jest widoczna w skopii i może być formowana w celu ułatwienia manewrowania. Trzon prowadnika jest zbudowany ze stali nierdzewnej z gładkim pokryciem. | szt. | 60
| 2 | Cewnik do rotablacji - bor Cewnik zaopatrzony w ściernicę Ściernica w części dystalnej pokryta jest drobnymi cząstkami diamentu. Ściernice rozmiarach: 1,25, 1,5, 1,75, 2,0, 2,15, 2,25, 2,38 i 2,5 mm. Długość cewnika wynosi 135 cm. | szt. | 60
| 3 | Sterownik (advancer) do rotablacji kompatybilny z cewnikiem, prowadnikiem i konsolą RC 5000 Rotablator | szt. | 60
RAZEM | [7 empty] | X
Nr części | Nr pozycji | Opis pozycji część 17 - Materiały medyczne | Jednostka miary | Ilość wymagana | Producent, nazwa handlowa,nr katalogowy | Cena jednostkowa netto w PLN | Wartość netto w PLN | VAT% | Wartość brutto w PLN
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J
17 | 1 | Stenty wieńcowe kobaltowo-chromowe pokrywane lekiem - pochodną sirolimusa (everolimus), Parametry techniczne: stenty kobaltowo-chromowe uwalniające analog rapamycyny (everolimus) z trwałego polimeru grubość ściany stentu ≤ 0.0032 cala średnice stentów: 2,0 m - 4,0 mm (2.0, 2.25, 2.5, 2.75, 3.0, 3.5, 4.0) długość stentów od 8.0 mm - 48.0 mm dla średnic 2.5 – 3.5 mm (8, 12, 15, 18, 23, 28, 33, 38, 48) stopień skrócenia stentu po rozprężeniu = 0% przy ciśnieniu nominalnym crossing profile: 0.041 cala dla stentów zamontowanych na baloniku o średnicy 3.0 mm i długości 18 mm) ciśnienie nominalne: 10 atm dla średnicy stentu 3.0 mm ciśnienie RBP: 18 atm dla wszystkich średnic stentów kompatybilność wszystkich średnic stentów z cewnikiem prowadzącym 5F | szt. | 350
RAZEM | [7 empty] | X
Nr części | Nr pozycji | Opis pozycji część 18 - Materiały medyczne | Jednostka miary | Ilość wymagana | Producent, nazwa handlowa,nr katalogowy | Cena jednostkowa netto w PLN | Wartość netto w PLN | VAT% | Wartość brutto w PLN
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J
18 | 1 | Prowadnice angioplastyczne Parametry techniczne: z końcówką roboczą wykonaną ze stali i innych stopów metali; średnica 0,014”; długość 190 i 300 cm; końcówka prosta i w kształcie „J”; minimum 20 rodzajów (niezależnie od długości i kształtu końcówki); dostępność powłoki hydrofilnej i hydrofobowej na całej długości. dostępne prowadniki angioplastyczne do udrożnień o różnych rodzajach sztywności części ,,roboczej” (minimum 12 rodzajów) | szt. | 600
RAZEM | [7 empty] | X
Nr części | Nr pozycji | Opis pozycji część 19 - Materiały medyczne | Jednostka miary | Ilość wymagana | Producent, nazwa handlowa,nr katalogowy | Cena jednostkowa netto w PLN | Wartość netto w PLN | VAT% | Wartość brutto w PLN
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J
19 | 1 | Balon do kontrapulsacji wewnątrzaortalnej Parametry techniczne: sterylny zestaw wprowadzający z igłą angiograficzną, rozszerzaczem naczyniowym, rozszerzaczem introduktora, trójdrożnym kranikiem, nasadką luer, przedłużaczem cewnika, drenem ciśnieniowym oraz strzykawką ii zastawką jednokierunkową jednakowa średnica zwiniętego balonu i shaftu (bez skoku pomiędzy balonem a shaftem) konstrukcja membrany balonu typu „folded designe” budowa shaftu typu „co lumen” koszulka introduktora wyposażona w zastawkę hemostatyczną dostępne balony o profilu 7,5 F o wym. 25cc, 30cc, 34cc, 40cc, dostępny balon o profilu 8F o wym. 50cc. balon 50cc przystosowany do użycia u pacjentów od 162cm wzrostu port do pomiaru ciśnienia termin przydatności do użycia minimum 2 lata od daty dostawy instrukcja obsługi w języku polskim kanał ciśnienia wykonany z polimidu, o średnicy minimum 0,027” kompatybilny z konsolą Datascope typu CS 300 linia widoczna w promieniach rtg prowadnik pokryty PTFE. Możliwość zamówienia dodatkowych prowadników, dostępnych niezależnie od balonów marker widoczny w skopii | szt. | 5
RAZEM | [7 empty] | X
Nr części | Nr pozycji | Opis pozycji część 20 - Materiały medyczne | Jednostka miary | Ilość wymagana | Producent, nazwa handlowa,nr katalogowy | Cena jednostkowa netto w PLN | Wartość netto w PLN | VAT% | Wartość brutto w PLN
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J
20 | 1 | Filtr przeciw-zatorowy, stało-czasowy do żyły głównej stosowany w leczeniu choroby zakrzepowo-zatorowej Parametry techniczne: zbudowany ze szkieletu nitinolowego, jednoczęściowego ( wycinany i polerowany z jednego kawałka nitinolu), konstrukcja koszyczka filtra symetryczna. bezprzejściowa konstrukcja haka zapobiegająca deformacją podczas usuwania filtra filtr samorozprężalny z termiczną pamięcią kształtu, naturalna średnica filtra 35mm, długość filtra nierozprężonego 57mm, pasujący do naczynia o szerokości maksymalnie 32mm ( bez dodatkowych minimalnych ograniczeń), do zakładania z dostępu udowego (Femoral), lub szyjnego (Jugular), umieszczony w kolorystycznie kodowanym kartridżu. możliwość usunięcia filtra do 175 dni po implantacji lub implantacja na stałe. system wprowadzający: koszulka o średnicy zew. 6,5F, średnica wewn, 5F/ długość 70 cm z ramieniem bocznym i portem do infuzji rozszerzacz naczyniowy ze spiralnie umieszczonymi otworami do stosowania z ciśnieniem do 800 psi i radiocieniującymi markerami umieszczonymi co 32 mm. prowadnik pokryty PTFE 0.035” ze znacznikiem rozprężenia o długości 100 cm z markerami dobrze widocznymi w obrazie rtg i zakrzywionym systemem popychacza typu over-the-wire umożliwiającym precyzyjne umieszczenie (pozycjonowanie) filtra. | szt. | 20
| 1 | System do usuwania ciał obcych z układu naczyniowego Wymagane parametry techniczne: 3 nitinolowe wielopłaszczyznowe pętle w systemie z wtopionymi włóknami platynowymi, Rozmiar 6F i 7F Zakres pracy 2 - 45mm, Długość cewnika 100 - 150 cm, pętli 120 – 175 cm, Przeniesienie obrotu 1:1 Końcówka zagięta o 15° Materiał cewnika FEP ( Teflon) Cewnik odporny na skręcanie z paskiem cieniującym na końcu dystalnym. Konstrukcja systemu umożliwiająca wyłapywanie stentów obwodowych, stenów wieńcowych, prowadników , fragmenty balonów i cewników, filtrów żyły głównej, ciał obcych, repozycjonowanie cewników żylnych, usuwanie powłoki fibrynowej z cewników żylnych | szt. | 20
RAZEM | [7 empty] | X
Nr części | Nr pozycji | Opis pozycji część 21- Materiały medyczne | Jednostka miary | Ilość wymagana | Producent, nazwa handlowa,nr katalogowy | Cena jednostkowa netto w PLN | Wartość netto w PLN | VAT% | Wartość brutto w PLN
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J
21 | 1 | Zestaw do angioplastyki wieńcowej Skład zestawu: Serweta angiograficzna o wymiarach 240 x 350 cm z 2 przezroczystymi krawędziami 60 cm x 350 cm, posiadająca dwa symetryczne otwory na tt. promieniową o średnicy 9 cm i dodatkowo dwa otwory na tt. udową o średnicy 9 cm. Warstwa wysoko-chłonna w polu zabiegowym min. 97x150 cm wykonana z laminatu czterowarstwowego o gramaturze powyżej 105g/m2 niebrudząca, pochłaniająca materiał biologiczny całkowicie i pozostającą na powierzchni sucha, zapobiegająca przyczepianiu się do prowadnika z powierzchni mokrej serwety mikrowłókien. Serweta dwuwarstwowa na stolik zabiegowy 90 x 150 cm Fartuch jednorazowy z włókniny SMS, rozmiar XL – 1 szt. Fartuch jednorazowy z włókniny SMS, rozmiar L – 1 szt. Fartuch jednorazowy z włókniny SMS, rozmiar L – 1 szt. (pakowany sterylnie osobno) Serweta absorpcyjna o wym. 40 x 60 cm – 2szt. serwetki do rąk wysokochłonne białe 35 x 35 cm - 2 szt. ostrze chirurgiczne z rączką nr 11 - 1 szt. igła punkcyjna 0,6 x 30 mm igła punkcyjna 1,2 x 40 mm strzykawka typu Luer o poj. 2 ml - 1 szt. strzykawka typu Luer o poj. 5 ml - 1 szt. strzykawka typu Luer o poj. 10 ml - 1 szt. strzykawka typu Luer lock o poj. 20 ml - 2 szt. miseczka okrągła o pojemności 250 ml – 1 szt. miseczka okrągła o pojemności 500 ml – 1 szt. gaziki o wymiarach 7,5 x 7,5 cm, 8 warstwowe - 20 szt. gaziki o wymiarach 10 x 10 cm, 12 warstwowe - 20 szt. powłoka ochronna z gumką typu torba 70 x 80 cm – 2 szt. powłoka ochronna z gumką typu czapeczka 100 x 120 cm – 1 szt. powłoka ochronna typu torba 85 x 90 cm – 1 szt. Miska 2500 ml z uchwytami na prowadnik – 1 szt. Pean metalowy dł. 14 cm – 1 szt. | szt. | 500
| 2 | Zestaw do cewnikowania prawych jam serca z dostępu od żyły szyjnej Skład zestawu: Serweta angiograficzna o wymiarach 240 x 350 cm z 2 przezroczystymi krawędziami 60 cm x 350 cm, posiadająca dwa otworami na tt udową i dodatkowo jednym otworem na tt. szyjną prawą o średnicy 6x8cm (eliptyczny) oraz otwór o rozmiarach 20x20cm na twarz pacjenta przysłonięty siatką z tiulu odgrodzony kołnierzem od otworu szyjnego w kształcie litery „L” 20x15 i wysokości 3-5cm. Warstwa wysoko- chłonna w polu zabiegowym min. 97x150 cm wykonana z laminatu czterowarstwowego o gramaturze powyżej 105g/m2 niebrudząca, pochłaniająca materiał biologiczny całkowicie i pozostająca na powierzchni sucha, zapobiegająca przyczepianiu się do prowadnika z powierzchni mokrej serwety mikrowłókien. Osłona stolika MAYO rozmiar 80x140cm z folii o grubości 007µ, z wzmocnieniem z laminatu dwuwarstwowego gramaturze min 61g/m2 (folia w kolorze żółtym) serweta dwuwarstwowa na stolik zabiegowy 90 x 150 cm fartuch jednorazowy, rozmiar XL – 1 szt. fartuch jednorazowy, rozmiar L – 1 szt. fartuch jednorazowy, rozmiar L – 1 szt. (fartuch ma być oddzielnie sterylnie pakowany) serweta absorpcyjna o wym. 40 x 60 cm 2szt. serwetki do rąk wysokochłonne białe 35x35 cm - 3 szt. ostrze chirurgiczne z rączką nr 11 - 1 szt. pean metalowy - 2 szt. igła punkcyjna 0,6 x 30 mm igła punkcyjna 1,2 x 40 mm strzykawka typu Luer o poj. 2 ml - 1 szt. strzykawka typu Luer o poj. 5 ml - 1 szt. strzykawka typu Luer o poj. 10 ml - 1 szt. strzykawka typu Luer lock o poj. 20 ml - 2 szt. miseczka okrągła o pojemności 250 ml – 1 szt. miseczka okrągła o pojemności 500 ml – 1 szt. gaziki o wymiarach 7,5 x 7,5 cm, 8 warstwowe - 20 szt. gaziki o wymiarach 10 x 10 cm, 12 warstwowe - 20 szt. powłoka ochronna z gumką typu torba 70 x 80 cm – 2 szt. powłoka ochronna z gumką typu czapeczka 100 x 120 cm – 1 szt. powłoka ochronna typu torba 85 x 90 cm – 1 szt. Miska 2500 ml z uchwytami na prowadnik – 1 szt. | szt. | 200
RAZEM | [7 empty] | X
| Nr pozycji | Opis pozycji częśći 22 - Materiały medyczne | Jednostka miary | Ilość | numer katalogowy, nr certyfikatu, nazwa handlowa producenta
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J
22 | 1 | Zintegrowany zestaw do podawania kontrastu Skład zestawu:1) strzykawka do podawania kontrastu 3-częściowa z gumowym tłokiem z podwójnym uszczelnieniem i końcówką typu Luer Lock, wyposażona w pierścień zabezpieczający przed wypadnięciem tłoka o wysokiej przezroczystości cylindra 12 ml, strzykawka wyposażona w sposób ułatwiający aplikację kontrastu z 2 bocznymi uchwytami na palce i dodatkowym na kciuk - 1 szt. 2) rampa trójdrożna zintegrowana z: a) dren do pobierania kontrastu z kolcem i odpowietrzeniem; b) zestaw do przetaczania płynów infuzyjnych z filtrem odpowietrzającym c) dren ciśnieniowy do pomiaru ciśnienia, wykonany z PCV, średnica 1,5x2,7mm dł. 150 cm - 1 szt. Zestaw jednorazowy pakowany oddzielnie, sterylizowany EO | szt. | 600
| 2 | Zestaw pakowany razem Inflator do cewników balonowych. pojemność: 20ml zakres: 30bar, Y konektor push-pull, torquer, igła tępa | szt. | 1800
| 3 | Wkład do strzykawki automatycznej Angiomat Illumena 150ml z łącznikiem 200 cm wysoko-ciśnieniowym, zbrojonym 1200 PSI - zestaw zapakowany w jednym opakowaniu | szt. | 200
RAZEM | [7 empty] | X
Nr części | Nr pozycji | Opis pozycji część 23 - Materiały medyczne | Jednostka miary | Ilość wymagana | Producent, nazwa handlowa,nr katalogowy | Cena jednostkowa netto w PLN | Wartość netto w PLN | VAT% | Wartość brutto w PLN
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J
| 1 | Wysokociśnieniowy cewnik balonowy do leczenia zwapniałych zmian chorobowych, do rozszerzania po wprowadzaniu stentu - najwyższa wytrzymałość na ciśnienie: 35 barów, profil wejścia do zmiany chorobowej 0,017”, dwuwarstwowa konstrukcja balonu, dwa markery platynowe dla wszystkich wielkościach, brak efektu dog-boning, średnice cewnika 1,5 mm – 4,5 mm, długości cewnika 10 mm – 20 mm, crossing profile – 0.027” | szt. | 20
23
| 2 | Inflator (strzykawka) do inflacji cewników balonowych wysokociśnieniowych do 40 atmosfer wysokociśnieniowe inflatory dedykowane do inflacji cewników balonowych aż do 40 atm, objętość inflatora (strzykawki): 25 ml/cc, dokładność manometru: + 1 atm, materiał: poliwęglan, polimer, metalowe części wewnątrz manometru. | szt. | 20
RAZEM | [7 empty] | X
Nr części | Nr pozycji | Opis pozycji część 24 - Materiały medyczne | Jednostka miary | Ilość wymagana | Producent, nazwa handlowa,nr katalogowy | Cena jednostkowa netto w PLN | Wartość netto w PLN | VAT% | Wartość brutto w PLN
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J
24 | 1 | Zestaw z okluderem do zamykania ubytku międzyprzedsionkowego typu II zbudowanego z dwóch nitynolowych dysków Budowa okludera w kształcie dwóch dysków wyplecionych z nitynolu. Dostêpne rozmiary od 4mm do 40mm. Okludery współpracujące z koszulkami: 7Fr dla rozmiarów od 4 do 10mm, 9Fr dla rozmiarów od 12 do 18mm, 11Fr dla rozmiarów od 21 do 24mm, 12Fr dla rozmiarów od 27 do 40mm. System odkręcalny. Brak elementu spinającego druty nitynolu na dysku lewoprzedsionkowym Dysk lewoprzedsionkowy wykonany z mniejszej ilości drutów nitynolowych zapewniających niski profil okludera oraz mniejsze obciążnie dla przegrody miêdzyprzedsionkowej. Konstrukcja implantu umo¿liwia uzyskanie konta do 50 stopni pomiêdzy okluderem a systemem wprowadzającym co pozwala uzyskać optymalne ułożenie implantu przed jego uwolnieniem Zestaw zawiera: prowadnicę, koszulki wprowadzające: dlugą i krótką, cewnik balonowy (wymiarujący) | szt. | 10
| 2 | Zestaw z okluderem do zamykania przetrwałego otworu owalnego zbudowanego z dwóch dysków nitynolowych Budowa okludera w kształcie dwóch dysków wyplecionych z nitynolu. Dostêpnoœæ okludera z dyskiem lewoprzedsionkowym jednowarstwowym o rozmiarze 25mm kompatybilnym z koszulką 9F. Dostêpne rozmiary: 18mm, 25mm, 30mm, 35mm Okludery współpracujące z koszulkami 9Fr dla rozmiaru 18mm, 9Fr dla rozmiaru 25mm i 30mm oraz 11Fr dla rozmiaru 35mm System odczepiania odkręcalny. Brak elementu spinającego druty nitynolu na dysku lewoprzedsionkowym Dysk lewo-przedsionkowy wykonany z mniejszej iloœæ drutów nitynolowych zapewniających niski profil okludera oraz mniejsze obciążenie dla przegrody międzyprzedsionkowej. Konstrukcja implantu umożliwia uzyskanie konta do 50 stopni pomiędzy okluderem a systemem wprowadzającym co pozwala uzyskaæ optymalne ułożenie implantu przed jego uwolnienie | szt. | 20
RAZEM | [7 empty] | X
Nr części | Nr pozycji | Opis pozycji część 25 - Materiały medyczne | Jednostka miary | Ilość wymagana | Producent, nazwa handlowa,nr katalogowy | Cena jednostkowa netto w PLN | Wartość netto w PLN | VAT% | Wartość brutto w PLN
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J
25 | 1 | Introduktory zbrojone Długość cewnika 65 cm i 80 cm Zbrojone metalowym oplotem Średnice 8 – 11 Fr Konstrukcja zwojowa | szt. | 50
| 2 | Cewnik balonowy angiograficzny średnice cewników 4-8F; długość 50, 60, 90, 110 cm; balonik na końcu cewnika otwory do podawania środka kontrastowego przed i za balonikiem | szt. | 30
| 3 | Cewnik balonowy diagnostyczny średnice cewników 4-8F; długość 60, 90, 110 cm; balonik na końcu cewnika | szt. | 20
RAZEM | [7 empty] | X
Nr części | Nr pozycji | Opis pozycji część 26 | Jednostka miary | Ilość wymagana | Producent, nazwa handlowa,nr katalogowy | Cena jednostkowa netto w PLN | Wartość netto w PLN | VAT% | Wartość brutto w PLN
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J
26 | 1 | Prowadnik miażdżycowy, diagnostyczny Rozmiar prowadnika 0,025, 0,0032, 0.035, 0.038 Długość prowadnika 120-260 cm Kształt końcówki prosty oraz J Różne rozmiary krzywizny J 1.5 – 15 mm; | szt. | 500
RAZEM | [7 empty] | X
Nr części | Nr pozycji | Opis pozycji część 27 - Materiały medyczne | Jednostka miary | Ilość wymagana | Producent, nazwa handlowa,nr katalogowy | Cena jednostkowa netto w PLN | Wartość netto w PLN | VAT% | Wartość brutto w PLN
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J
27 | 1 | System do trombektomii aspiracyjnej . Dane techniczne: System do aspiracji skrzeplin w tętnicach dozawałowych; - 6F lub 7F x 145 cm, Polimerowy shaft dystalny pokryty substancją hydrofilną na odcinku 25 cm dystalnego odcinka, wzmocniony shaft proksymalny (PEEK system) zwiększający odporność na złamanie, marker platynowo - irydowy umieszczony w odległości 3 mm od końcówki Zewnętrzna średnica cewnika (w odcinku dystalnym/środkowym /proksymalnym): - 6F : 0,067”/0,067”/0,051” - 7F: 0,078”/0,078”/0,063” - Wewnętrzne pole powierzchni cewnika aspirującego (w odcinku dystalnym/środkowym/proksymalnym): - 6F: 0,93 mm2/0,83 mm2/0,95 mm2 - 7F: 1,43 mm2/1,26 mm2/1,54 mm2 - Prędkość ekstrakcji (wody) - 6F: 1,6 ml/s - 7F: 2,8 ml/s W zestawie: rurka przedłużająca z zaworem odcinającym, strzykawka aspiracyjna 60 ml z blokadą, 2 filtry na skrzeplinę | szt. | 100
RAZEM | [7 empty] | X
Nr części | Nr pozycji | Opis pozycji część 28 - Materiały medyczne | Jednostka miary | Ilość wymagana | Producent, nazwa handlowa,nr katalogowy | Cena jednostkowa netto w PLN | Wartość netto w PLN | VAT% | Wartość brutto w PLN
28 | 1 | Cewmik balonowy uwalniający paklitaksel (DEB) Dane techniczne: -cewnik balonowy pokryty paclitacselem ( dawka 3 mg/ mm2 na powierzchni cewnika balonowego ) dostępne długości balonu: 20-40 mm -dostępne średnice: 2.0 - 4.0 mm - ciśnienie nominalne: 6 - 8 atm, ciśnienie RBT: 14 - 16 -czas inflacji cewnika balonowego 30 - 60 sekund. | szt. | 50
RAZEM | [7 empty] | X
Nr części | Nr pozycji | Opis pozycji część 29- Materiały medyczne | Jednostka miary | Ilość wymagana | Producent, nazwa handlowa, nr katalogowy | Cena jednostkowa netto w PLN | Wartość netto w PLN | VAT% | Wartość brutto w PLN
29 | 1 | Przetwornik ciśnieniowy Przetwornik do ciągłego pomiaru ciśnienia w trakcie badania kompatybilny ze stacją hemodynamiczną angiografu Allura Xper FD 20 C | szt. | 2400
RAZEM | [7 empty] | X
Nr części | Nr pozycji | Opis pozycji część 30- Materiały medyczne | Jednostka miary | Ilość wymagana | Producent, nazwa handlowa, nr katalogowy | Cena jednostkowa netto w PLN | Wartość netto w PLN | VAT% | Wartość brutto w PLN
30 | 1 | Prowadniki naczyniowe, diagnostyczne prowadnik naczyniowy, diagnostyczny z końcówką typu J, 0,035 ” długość 180 - 200 cm wykorzystywany do koronarografii oraz cewnikowania prawego serca | szt. | 400
RAZEM | [7 empty] | X
Nr części | Nr pozycji | Opis pozycji część 31- Materiały medyczne | Jednostka miary | Ilość wymagana | Producent, nazwa handlowa, nr katalogowy | Cena jednostkowa netto w PLN | Wartość netto w PLN | VAT% | Wartość brutto w PLN
31 | 1 | Zestaw do nakłucia tętnicy udowej Parametry techniczne: średnice wewnętrzne 5F, 6F, 7F, 8F, 9F, 10F, 11F długość 11cm i 23 cm zastawka hemostatyczna dająca optymalną hemostazę i niskie opory ramię boczne z kranikiem wysoka odporność na zagięcia i załamania, zachowuje niezmienne światło na całej swojej długości teleskopowy układ rozszerzający gładkie, atraumatyczne przejście pomiędzy prowadnikiem, a rozszerzaczem, oraz pomiędzy rozszerzaczem, a koszulką atraumatyczna końcówka możliwość ułożenia pacjenta w pozycji półsiedzącej | szt. | 600
RAZEM | [7 empty] | X
Nr części | Nr pozycji | Opis pozycji część 32- Materiały medyczne | Jednostka miary | Ilość wymagana | Producent, nazwa handlowa, nr katalogowy | Cena jednostkowa netto w PLN | Wartość netto w PLN | VAT% | Wartość brutto w PLN
32 | 1 | Cewnik prowadzący bezkoszulkowy Parametry techniczne: cewnik prowadzący do PTCA cewnik przeznaczony do zabiegów z dojścia promieniowego dostępne średnice: 6,5 F; 7,5 F i 8,5 F duże średnice wewnętrzne: 0,070” dla 6,5 F; 0,081” dla 7,5 F i 0,090” dla 8,5 F pokrycie hydrofilne światło wewnętrzne pokryte PTFE dzięki splotowi wykonanemu z 8 szerokich drutów i 8 wąskich cewnik posiada doskonałą popychalność, elastyczność i obrót, jest także niezwykle odporny na zagięcia i załamania kompatybilny z prowadnikiem 0,035” dostępna szeroka gama krzywizn: Judkins Lewy, Judkins Prawy, Amplatz Left, Special Curve, Hockey Stick, Power Backup, Super Power Backup, Multipurpose | szt. | 20
RAZEM | [7 empty] | X
UWAGA: w kolumnie "F" każdej z 32 części należy wskazać - „Nazwę handlową, producenta, numeru katalogowy, nr certyfikatu CE*(jeśli posiada)" oferowanego przedmiotu zamówienia w odniesieniu do każdej pozycji w danej części.